42 1720

Код продукции

БЛОКИ ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

БПС-21М

Руководство по эксплуатации

ИБЯЛ.411111.042 РЭ

Содержание

Лист

1 Описание и работа		4

1.1 Описание и работа блоков	4

1.1.1 Назначение блоков 	4

1.1.2 Технические характеристики	9

1.1.3 Комплектность	14

1.1.4 Устройство и работа	15

1.1.5 Обеспечение взрывозащищенности	25

1.1.6 Маркировка	26

1.1.7 Упаковка	28

2 Использование по назначению	29

2.1 Общие указания по эксплуатации	29

2.2 Подготовка блоков к использованию	29

2.3 Использование блоков	35

2.3.1 Порядок работы	35

2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения	35

3 Техническое обслуживание	36

4 Хранение	36

5 Транспортирование	36

6 Гарантии изготовителя	37

7 Сведения о рекламациях	37

8 Свидетельство о приемке	38

9 Свидетельство об упаковывании	39

10 Сведения об отгрузке	39

11 Отметка о гарантийном ремонте	39

Приложение А Блоки питания и сигнализации БПС-21М. 
                   Методика поверки.	40

Приложение Б Модуль индикации и питания МИП1.

Чертеж средств взрывозащиты	58

Приложение В Блоки питания и сигнализации БПС-21М. 
                  Системы меню модулей блоков	59

Приложение Г Протокол обмена MODBUS.RTU по интерфейсу 
                  RS-485 с ПК	63

Приложение Д Список сервисных центров 	                      70

Настоящее руководство по эксплуатации содержит техническое описание и инструкцию по эксплуатации блоков питания и сигнализации БПС-21М (в дальнейшем – блоки), которое предназначено для изучения блоков, их характеристик и правил эксплуатации с целью правильного обращения с ними при эксплуатации.

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р 
№ РОСС.RU.АЯ46.Н41025 от 15.02.2007 г. выдан органом по сертификации промышленной продукции РОСТЕСТ-МОСКВА.

Сертификат соответствия в системе сертификации ГОСТ Р  
№ РОСС.RU.ГБ06.В00327  от 31.01.2007 г. о взрывозащищенности, выдан  30.01.2007 г. органом по сертификации взрывозащищенных средств измерений, контроля и элементов автоматики ФГУП «ВНИИФТРИ» ОС ВСИ «ВНИИФТРИ».

Блоки допущены к применению в Российской Федерации и имеют сертификат об утверждении типа средств измерений № 26816 от	05 марта 2007 г., выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

Разрешение Госгортехнадзора России на применение на поднадзорных предприятиях №		,выдано	             .

В блоках допускаются незначительные конструктивные изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации и не влияющие на технические характеристики и правила эксплуатации.

Предприятие-изготовитель: ФГУП СПО “Аналитприбор”.

Россия, 214031, г. Смоленск, ул Бабушкина, 3.

Тел. (4812) 29-95-40, 31-32-39.

1 Описание и работа

1.1 Описание и работа блоков

1.1.1 Назначение блоков

1.1.1.1 Блок БПС-21М-Х предназначен для питания 12 датчиков, сбора информации от 16 датчиков с выходными унифицированными сигналами, соответствующими HART-протоколу, обработки принятой информации, передачи принятой и служебной информации по интерфейсу RS-485 на персональный компьютер (в дальнейшем – ПК), выдачи световой и звуковой сигнализации при повышении/понижении заданного уровня сигнала, включения/выключения 16 исполнительных устройств по заданному алгоритму.

Блок БПС-21М-М предназначен для питания 12 датчиков, сбора информации от 128 датчиков с выходными унифицированными сигналами интерфейса RS-485, соответствующими протоколу MODBUS RTU, обработки принятой информации, передачи принятой и служебной информации по интерфейсу RS-485 на ПК, выдачи световой и звуковой сигнализации при повышении/понижении заданного уровня сигнала, включения/выключения 16 исполнительных устройств по заданному алгоритму.

Блоки БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ), БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ) предназначены для питания по искробезопасным цепям датчиков, приема унифицированных выходных сигналов (4 - 20) мА от датчиков, обработки принятой информации, выдачи световой сигнализации и включения/выключения исполнительных устройств при повышении/понижении заданного уровня сигнала по трем порогам, выдачи световой сигнализации и включения/выключения исполнительного устройства при отказе датчика, выдачу выходного токового сигнала (4 - 20) мА, соответствующего входному по каждому каналу измерения.

Блоки БПС-21М-2Б (Ц), БПС-21М-4Б (Ц), БПС-21М-7Б (Ц), БПС-21М-8Б (Ц), БПС-21М-11Б (Ц), БПС-21М-12Б (Ц) предназначены для питания датчиков (без требования к взрывобезопасности), приема унифицированных выходных сигналов (4 - 20) мА от датчиков, обработки принятой информации, выдачи световой сигнализации и включения/выключения исполнительных устройств при повышении/понижении заданного уровня сигнала по трем порогам, выдачи световой сигнализации и включения/выключения исполнительного устройства при отказе датчика.

Блоки БПС-21М-1ВЦТ, БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-7Б (Ц), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-11Б (Ц), БПС-21М-Х, БПС-21М-М имеют выходной интерфейс передачи принятой и служебной информации по RS-485 на ПК.

Исполнения блоков, функции блоков приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

| Наименование | Обозначение | Наличие взрывозащиты | Наличие цифровой индикации | Наличие линейной индикации | Количество токовых выходов | Наличие HART входа | Наличие интерфейса RS-485 | Количество токовых входов (каналов) | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПС-21М-1ВБ | ИБЯЛ.411111.042 | + | - | - | - | - | - | 1 | 4 | + |
| БПС-21М-1ВБТ | ИБЯЛ.411111.042-01 | + | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | + |
| БПС-21М-1ВЦТ | ИБЯЛ.411111.042-02 | + | + | - | 1 | - | + | 1 | 4 | + |
| БПС-21М-Х | ИБЯЛ.411111.042-03 | - | + | - | - | + | + | n | 17 | + |
| БПС-21М-М | ИБЯЛ.411111.042-04 | - | + | - | - | - | + | m | 17 | + |
| БПС-21М-12ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-05 | + | + | - | 12 | - | - | 12 | 49 | - |
| БПС-21М-12ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-06 | + | - | + | 12 | - | - | 12 | 49 | - |
| БПС-21М-12ВБ | ИБЯЛ.411111.042-07 | + | - | - | 12 | - | - | 12 | 49 | - |
| БПС-21М-11ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-08 | + | + | - | 11 | - | + | 11 | 45 | + |
| БПС-21М-11ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-09 | + | - | + | 11 | - | + | 11 | 45 | + |
| БПС-21М-11ВБ | ИБЯЛ.411111.042-10 | + | - | - | 11 | - | + | 11 | 45 | + |
| БПС-21М-8ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-11 | + | + | - | 8 | - | - | 8 | 33 | - |
| БПС-21М-8ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-12 | + | - | + | 8 | - | - | 8 | 33 | - |
| БПС-21М-8ВБ | ИБЯЛ.411111.042-13 | + | - | - | 8 | - | - | 8 | 33 | - |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование | Обозначение | Наличие взрывозащиты | Наличие цифровой индикации | Наличие линейной индикации | Количество токовых выходов | Наличие HART входа | Наличие интерфейса RS-485 | Количество токовых входов (каналов) | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПС-21М-7ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-14 | + | + | - | 7 | - | + | 7 | 29 | + |
| БПС-21М-7ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-15 | + | - | + | 7 | - | + | 7 | 29 | + |
| БПС-21М-7ВБ | ИБЯЛ.411111.042-16 | + | - | - | 7 | - | + | 7 | 29 | + |
| БПС-21М-4ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-17 | + | + | - | 4 | - | - | 4 | 17 | - |
| БПС-21М-4ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-18 | + | - | + | 4 | - | - | 4 | 17 | - |
| БПС-21М-4ВБ | ИБЯЛ.411111.042-19 | + | - | - | 4 | - | - | 4 | 17 | - |
| БПС-21М-2ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-20 | + | + | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - |
| БПС-21М-2ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-21 | + | - | + | 2 | - | - | 2 | 9 | - |
| БПС-21М-2ВБ | ИБЯЛ.411111.042-22 | + | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - |
| БПС-21М-12Ц | ИБЯЛ.411111.042-23 | - | + | - | 12 | - | - | 12 | 49 | - |
| БПС-21М-12Б | ИБЯЛ.411111.042-24 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 49 | - |
| БПС-21М-11Ц | ИБЯЛ.411111.042-25 | - | + | - | 11 | - | + | 11 | 45 | + |
| БПС-21М-11Б | ИБЯЛ.411111.042-26 | - | - | - | 11 | - | + | 11 | 45 | + |
| БПС-21М-8Ц | ИБЯЛ.411111.042-27 | - | + | - | 8 | - | - | 8 | 33 | - |
| БПС-21М-8Б | ИБЯЛ.411111.042-28 | - | - | - | 8 | - | - | 8 | 33 | - |

Продолжение таблицы 1.1

| Наименование | Обозначение | Наличие взрывозащиты | Наличие цифровой индикации | Наличие линейной индикации | Количество токовых выходов | Наличие HART входа | Наличие интерфейса RS-485 | Количество токовых входов (каналов) | Количество релейных выходов | Наличие звуковой сигнализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПС-21М-7Ц | ИБЯЛ.411111.042-29 | - | + | - | 7 | - | + | 7 | 29 | + |
| БПС-21М-7Б | ИБЯЛ.411111.042-30 | - | - | - | 7 | - | + | 7 | 29 | + |
| БПС-21М-4Ц | ИБЯЛ.411111.042-31 | - | + | - | 4 | - | - | 4 | 17 | - |
| БПС-21М-4Б | ИБЯЛ.411111.042-32 | - | - | - | 4 | - | - | 4 | 17 | - |
| БПС-21М-2Ц | ИБЯЛ.411111.042-33 | - | + | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - |
| БПС-21М-2Б | ИБЯЛ.411111.042-34 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 9 | - |
| Примечание – В наименовании блоков: - В – взрывозащищенное исполнение; - Б – без индикации; - Т – с токовым выходом; - Ц – цифровая индикация; - Л – «линейная» индикация (индикация выполнена на индикаторах единичных в одну линию); - Х – с HART входом; - М – с RS-485 входом; - n = 15 – максимальное количество опрашиваемых датчиков в режиме моноканала; - m = 128 - максимальное количество опрашиваемых датчиков. |

В данном руководстве по эксплуатации рассмотрены блоки БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ).

1.1.1.2 Область применения – в системах контроля параметров различных промышленных объектов:

- атмосферы объектов в процессе добычи, переработки нефти и газов;

- газовых и автомобильных хозяйств (АЗС, АГЗС, закрытые автостоянки);

- на промышленных предприятиях (окрасочные участки, котельные, гальванические цеха, аккумуляторные станции, склады ГСМ);

- на объектах нефтехимии, металлургии, коксохимии и др.

1.1.1.3 Блоки являются автоматическими, стационарными, одноблочными приборами.

Режим работы блоков – непрерывный.

1.1.1.4 Блоки относятся к взрывозащищенному электрооборудованию группы IIC по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98) и имеет взрывобезопасный уровень (1) по ГОСТ Р 51330.0-99 (МЭК 60079-0-98), обеспечиваемый видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая сеть» (ib) по ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99)

1.1.1.5 Степень защиты блоков от доступа к опасным частям, от попадания внешних твёрдых предметов и от проникновения воды по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP20.

1.1.1.6 По устойчивости к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150-69 блоки соответствуют климатическому исполнению УХЛ4.2, но при температуре от 0 до 50 0С.

1.1.1.7 По устойчивости к механическим воздействиям блоки относятся к группе №1 по ГОСТ 12997-84.

1.1.1.8 Условия эксплуатации блоков:

- диапазон температуры окружающей среды – от 0 до 50 0С (кратковременно повышение температуры до 60 0С в течении времени не более 6 ч.)

- диапазон давления – от 84 до 106, 7 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.);

- относительная влажность окружающего воздуха – от 30 до 98 % (98% при температуре 35 0С);

- производственная вибрация частотой (5-120) Гц, амплитудой 0,15 мм.

- напряжённость внешнего однородного переменного магнитного поля не более 400 А/м;

- напряжённость внешнего однородного переменного электрического поля не более 10 кВ/м.

1.1.2 Технические характеристики

1.1.2.1 Блоки обеспечивают выполнение следующих функций:

- питание выносных датчиков по каждому каналу искробезопасным, гальванически развязанным напряжением постоянного тока 16 В с током ограничения не более 200 мА;

- прием токового сигнала (4 - 20) мА от выносных датчиков по каждому каналу измерения;

- выдачу выходного, гальванически развязанного токового сигнала 
(4 - 20) мА, соответствующего входному по каждому каналу измерения (только для блоков с токовым выходом);

- цифровую (линейную) индикацию принятого токового сигнала в миллиамперах или пересчитанный в концентрацию принятый токовый сигнал согласно выбранной шкале измерения (для блоков с цифровой индикацией) по каждому каналу измерения. Для блоков БПС-21М-2ВЛ, БПС-21М-4ВЛ, БПС-21М-7ВЛ, БПС-21М-8ВЛ, БПС-21М-11ВЛ, БПС-21М-12ВЛ каждый сегмент линейного индикатора соответствует 10% диапазона измерения;

- световую сигнализацию зеленого цвета «НОРМА» о нормальной работе по каждому каналу измерения;

- световую сигнализацию желтого цвета «ОТКАЗ» и перекидные сухие контакты реле «~ 220 В, 2,0 А» при входном токовом сигнале менее 3 мА и более 21 мА по каждому каналу измерения. Входной сигнал менее 3 мА свидетельствует об обрыве линии связи или неисправности датчика, более 21 мА – о коротком замыкании, превышении диапазона измерения или неисправности датчика;

-  световую сигнализацию красного цвета «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», 
«ПОРОГ 3» и перекидные сухие контакты реле «~ 220 В, 2,0 А» по каждому порогу и по каждому каналу измерения с возможностью установки на повышение/понижение;

- сбор и передачу информации по каналам измерения на ПК по интерфейсу RS-485, звуковую сигнализацию при срабатывании «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ОТКАЗ» для блоков БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ).

1.1.2.2 Питание блоков осуществляется от сети переменного тока напряжением (220 +22-33) В частотой 50 Гц. При максимальной нагрузке по каждому каналу максимальная потребляемая мощность не превышает 60 В·А.

1.1.2.3 Габаритные размеры и масса блоков не более указанных в 
таблице 1.2.

Таблица 1.2

| Наименование | Обозначение | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | длина | ширина | высота |  |
| БПС-21М-12ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-05 | 483 | 210 | 190 | 15 |
| БПС-21М-12ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-06 |  |  |  |  |
| БПС-21М-12ВБ | ИБЯЛ.411111.042-07 |  |  |  |  |
| БПС-21М-11ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-08 |  |  |  |  |
| БПС-21М-11ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-09 |  |  |  |  |
| БПС-21М-11ВБ | ИБЯЛ.411111.042-10 |  |  |  |  |
| БПС-21М-8ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-11 | 341 | 210 | 190 | 9 |
| БПС-21М-8ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-12 |  |  |  |  |
| БПС-21М-8ВБ | ИБЯЛ.411111.042-13 |  |  |  |  |
| БПС-21М-7ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-14 |  |  |  |  |
| БПС-21М-7ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-15 |  |  |  |  |
| БПС-21М-7ВБ | ИБЯЛ.411111.042-16 |  |  |  |  |
| БПС-21М-4ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-17 | 219 | 210 | 190 | 6 |
| БПС-21М-4ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-18 |  |  |  |  |
| БПС-21М-4ВБ | ИБЯЛ.411111.042-19 |  |  |  |  |
| БПС-21М-2ВЦ | ИБЯЛ.411111.042-20 | 158 | 210 | 190 | 4 |
| БПС-21М-2ВЛ | ИБЯЛ.411111.042-21 |  |  |  |  |
| БПС-21М-2ВБ | ИБЯЛ.411111.042-22 |  |  |  |  |

1.1.2.4 Блоки имеют выходные искробезопасные, гальванически развязанные напряжения постоянного тока для питания датчиков по каждому каналу измерения со следующими параметрами:

U0=16 В, I0=200 мА, С0=0,45 мкФ, L0=1 мГн.

Ток короткого замыкания – не более 50 мА.

Подключение датчиков осуществляется трёхжильным кабелем на расстояние до 1000 м. Параметры кабеля, не более: емкость – 0, 25 мкФ; индуктивность – 1 мГн; сопротивление – 10 Ом/жилу, например: ПВС-3х1,5, РПШ-3х1,5.

1.1.2.5 Диапазон измерения входного унифицированного токового сигнала по ГОСТ 26.011-80 (4-20) мА. Входное сопротивление  - не более 300 Ом.

1.1.2.6 Пределы основной относительной погрешности преобразования входного унифицированного токового сигнал в выходной унифицированный токовый сигнал (4-20) мА по ГОСТ 26. 011-80 – не более + 2 % при рабочих условиях эксплуатации.

1.1.2.7 Пределы основной относительной погрешности преобразования входного унифицированного токового сигнала по ГОСТ 26.011-80  для блоков БПС-21М-2ВЦ, БПС-21М-4ВЦ, БПС-21М-7ВЦ, БПС-21М-8ВЦ, БПС-21М-11ВЦ, 
БПС-21М-12ВЦ в показания индикатора - не более ± 2 % при рабочих условиях эксплуатации.

1.1.2.8 Пределы основной относительной погрешности срабатывания пороговых устройств «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» - не более ± 2 % при рабочих условиях эксплуатации.

1.1.2.9 Номинальное время установления показаний Т0,9ном блоков (по индикатору и токовому выходу) - не более 5 с.

1.1.2.10 Блоки БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-7Б (Ц), БПС-21М-11Б (Ц) имеют интерфейс передачи принятой и служебной информации по RS-485 на ПК.

1.1.2.11 Время прогрева блоков - не более 1 мин.

1.1.2.12 Время автоматической работы блоков без технического обслуживания с применением внешних средств и без вмешательства оператора - 
12 месяцев.

1.1.2.13 Блоки относятся к оборудованию класса А с критерием качества функционирования А по ГОСТ Р 5122-99 (МЭК 61326-1-97) при воздействии электромагнитных помех следующих видов степени жесткости 2:

- электростатические разряды по ГОСТ Р 51317.4.2-99 
(МЭК 61000-4-2-95);

- радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3-99 
(МЭК 61000-4-2-95);

- наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4-99 
(МЭК 61000-4-2-95);

- микросекундные импульсные помехи большой энергии по 
ГОСТ Р 51317.4.5-99 (МЭК 61000-4-2-95);

- кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями, по ГОСТ Р 51317.4.6-99 (МЭК 61000-4-2-95);

- динамические изменения напряжения электропитания по 
ГОСТ Р 51317.4.11-99 (МЭК 61000-4-2-95);

1.1.2.14 Блоки удовлетворяют нормам помехоэмиссии, установленным для оборудования класса А по ГОСТ Р 5122-99 (МЭК 61326-1-97).

1.1.2.15 Блоки в упаковке для транспортирования выдерживают:

- воздействие температуры окружающего воздуха от минус 60 до плюс 
50 °С;

- транспортную тряску с ускорением 30 м/с2 при частоте от 10 до 
120 ударов в минуту;

- воздействие относительной влажности окружающего воздуха до 98 % при температуре 35 °С.

1.1.2.16 Блоки относятся к восстанавливаемым ремонтируемым изделиям.

Блоки относятся к многофункциональным изделиям, требования к надежности которого устанавливаются в соответствии с ГОСТ 27883-88.

1.1.2.17 Средняя наработка на отказ блоков в условиях эксплуатации - не менее 30000 ч.

Отказом считают несоответствие любому из требований пп. 1.1.2.4, 1.1.2.6 - 1.1.2.10.

1.1.2.18 Средний полный срок службы блоков в условиях эксплуатации должен быть 10 лет.

После окончания срока службы блоки подлежат списанию согласно «Правилам применения технических устройств на опасных производственных объектах», утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.12.98 г. №1540.

1.1.2.19 Среднее время восстановления блоков - не более 2 ч.

1.1.2.20 Суммарная масса драгоценных материалов в блоках, в том числе и в покупных изделиях, г:

БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ):

- золото   –  0,0019321;

- серебро  –  0,0161714;

- палладий -  0,0108;

БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ):

- золото   - 0,0025445;

- серебро  – 0,0073785;

- палладий – 0,0108.

БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ):

- золото   - 0,0027435;

- серебро  – 0,0086765;

- палладий – 0,0108.

БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ):

- золото   - 0,0028415;

- серебро  – 0,0087785;

- палладий – 0,0108.

БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ):

- золото   - 0,0028915;

- серебро  – 0,0088785;

- палладий – 0,0108.

БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ):

- золото   - 0,0028915;

- серебро  – 0,0089785;

- палладий – 0,0108.

1.1.2.21 Суммарная масса цветных металлов, в том числе и в покупных изделиях, кг:

БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ):

- алюминий – 0,000002.

- латунь   – 0,000009;

БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ):

- алюминий – 0,73;

- медь     - 0,000558.

БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ):

- алюминий – 1,13;

- латунь   - 0,0048;

- медь     - 0,000558.

БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ):

- алюминий – 1,33;

- медь     - 0,000558.

БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ):

- алюминий – 1,98;

- медь     - 0,000558.

1.1.3 Комплектность

1.1.3.1 Комплект поставки блоков должен соответствовать указанному в таблице 1.3.

Таблица 1.3

| Обозначение | Наименование | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блоки питания и сигнализации БПС-21М | 1 шт. | Согласно исполнению |
| ИБЯЛ.411111.042 ЗИ | Ведомость ЗИП | 1 экз. |  |
|  | Комплект ЗИП | 1 компл. | Согласно ИБЯЛ.411111.042 ЗИ |
| Приложение А | Руководство по эксплуатации Методика поверки | 1 экз. | Согласно исполнению |
| Примечание - За отдельную плату предприятие-изготовитель поставляет: - датчики-газоанализаторы ДАК ИБЯЛ.418414.071; - датчики-газоанализаторы термомагнитные ДАМ ИБЯЛ.4407111.002; - датчики-газоанализаторы ДАХ-М ИБЯЛ.413412.005; - датчики-сигнализаторы ДАТ-М ИБЯЛ.413216.044; - сигнализаторы СТМ-30 ИБЯЛ424339.001. |

1.1.4 Устройство и работа

1.1.4.1 Устройство блоков

1.1.4.1.1 Внешний вид блоков БПС-21М-2ВБ (ВЦ, ВЛ) представлен 
на рисунке 1.1, БПС-21М-4ВБ (ВЦ, ВЛ) - на рисунке 1.2, БПС-21М-7ВБ (ВЦ, ВЛ) - на рисунке - 1.3, БПС-21М-8ВБ (ВЦ, ВЛ) - на рисунке 1.4, 
БПС-21М-11ВБ (ВЦ, ВЛ) - на рисунке 1.5, БПС-21М-12ВБ (ВЦ, ВЛ) - на 
рисунке 1.6.

Конструктивно блоки состоят из каркаса с кросс-платой и установленными: модулем основного питания (в дальнейшем - МОП), модулями индикации и питания (в дальнейшем – МИП) МИП1, МИП2, МИП3, модулем интерфейса (в дальнейшем – МИ).

Внешний вид МОП представлен на рисунке 1.7,  МИП1, МИП2, МИП3 - на рисунке 1.8, МИ - на рисунке 1.9.

На передней панели МОП расположены:

- наименование блока – «МОП»;
- индикатор единичный «СЕТЬ», индицирующий наличие напряжения питания;

- переключатель «ВКЛ», предназначенный для коммутации напряжения питания;

- сетевой предохранитель.

На передней панели МИП1 расположены:

- наименование блока – «МИП1»;

- индикатор пятиразрядный светодиодный семисегментный, осуществляющий индикацию показаний;

- индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ», 
«НОРМА»;

- кнопки «( », « ( » «Р» для управления режимами работы.

На передней панели МИП2 расположены:

- наименование блока – «МИП2»;

- индикатор линейный светодиодный десятисегментный, осуществляющий индикацию показаний;

- индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ», 
«НОРМА»;

- кнопки «( », « ( », «Р» для управления режимами работы.

На передней панели МИП3 расположены:

- наименование блока – «МИП3»;

- индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ», 
«НОРМА»;

- кнопки «( », « ( », «Р» для управления режимами работы.

На передней панели МИ расположены:

- наименование блока – «МИ»;

- индикатор единичный «СВЯЗЬ».

1.1.4.2 МОП (ИБЯЛ.426479.035) предназначен для преобразования сетевого напряжения переменного тока в гальванически развязанные от входного напряжения постоянного тока плюс 24, плюс 5, минус 5 В для питания составных частей блоков. МОП содержит также схему управления и силовые элементы двухтактного преобразователя, необходимого для формирования гальванически развязанных напряжений на платах МИП-1, МИП2, МИП3, МИ.

Функциональная схема модуля основного питания МОП представлена на рисунке 1.10.

МОП состоит из следующих функциональных узлов:

- входной выпрямитель сетевого напряжения (В);

- схема управления преобразователем напряжения (СУ);

- преобразователь напряжения (ПН1), необходимый для получения напряжений постоянного тока плюс 24, плюс 5, минус 5 В, гальванически развязанных от сетевого напряжения;

- устройство защиты от перенапряжения (УЗПН), которое ограничивает выходные напряжения в аварийном режиме;

- усилитель рассогласования (УР);

- преобразователь напряжения (ПН2), необходимый для формирования гальванически развязанных напряжений на модулях;

- реле (К), предназначенное для выдачи сигнала во внешнюю цепь при отсутствии напряжения питания.

1.1.4.3 МИП1 (ИБЯЛ.426479.034), МИП2 (ИБЯЛ.426479.034-01), МИП3 (ИБЯЛ.426479.034-02) предназначены для питания выносных датчиков искробезопасным напряжением постоянного тока 16 В с ограничением по току не более 200 мА, преобразования входного токового сигнала (4 - 20) мА в гальванически развязанный выходной  токовый сигнал (4 - 20) мА и в показания индикатора (для МИП1), выдачи световой сигнализации и управления исполнительными устройствами «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ», выдачи световой сигнализации «НОРМА» и выдачи цифрового сигнала (измеренное значение и служебная информация) по интерфейсу I2С на внутреннюю шину блоков.

Конструктивно МИП состоят из двух плат: платы питания и сигнализации и платы индикации.

Функциональная схема МИП представлена на рисунке 1.11.

МИП состоят из следующих составных частей:

- преобразователь напряжения (ПН1), предназначенный для формирования гальванически развязанного напряжения для питания выносного датчика;

- устройство искрозащиты (УИЗ), предназначенное для ограничения тока и напряжения в линии питания датчика;

- преобразователь ток-частота (ПТЧ), предназначенный для преобразования входного токового сигнала от датчика в частоту для передачи информации через устройство гальванической развязки на микропроцессор;

- устройство гальванической развязки (УГР1) предназначенное для гальванического разделения искробезопасных и искроопасных цепей;

- микропроцессор (МП), предназначенный для приема частоты, пропорциональной измеренному токовому сигналу, формирования управляющих сигналов на исполнительные устройства, на плату индикации, формирования цифрового сигнала (измеренное значение и служебная информация) по интерфейсу I2С на внутреннюю шину блоков, формирования частотного сигнала для передачи информации через устройство гальванической развязки для получения выходного токового сигнала;

- индикатор (И), только для исполнений блоков с индикацией;

- регистр (РГ), предназначенный для управления единичными индикаторами «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ», «НОРМА», индикатором (при наличии индикации), опроса кнопок;

- преобразователь напряжения (ПН2), предназначенный для формирования гальванически развязанного напряжения для питания токового выхода;

- устройство гальванической развязки (УГР2) предназначенное для гальванического разделения внутренних цепей блоков и выходного токового сигнала.

- преобразователь напряжение-частота (ПНЧ), формирующий сигнал, пропорциональный измеренному значению входного токового сигнала;

- устройство формирования выходного токового сигнала (УФТ).

1.1.4.4 МИ (ИБЯЛ.426479.036-01) предназначен для сбора информации о результатах измерения и служебной по внутренней I2C шине блоков от МИП и передачи по запросу на ПК по интерфейсу RS-485.

Функциональная схема МИ представлена на рисунке 1.12.

МИ состоит из следующих составных частей:

- микропроцессор (МП), предназначенный для сбора информации о результатах измерения и служебной по внутренней I2C шине блока от модулей МИП и передачи по запросу от ПК через устройство гальванической развязки;

- устройство гальванической развязки (УГР), предназначенное для гальванического разделения внутренних цепей блока и выходного интерфейса 
RS-485;

- преобразователь напряжения (ПН), предназначенный для формирования гальванически развязанного напряжения для питания формирователя интерфейса RS-485;

- формирователь интерфейса (ФИ), предназначенный для формирования выходного сигнала соответствующего требованиям интерфейса RS-485.

1.1.4.5 Протокол обмена блоков БПС-21М-7ВБ (ВЦ, ВЛ), 
БПС-21М-11ВБ (ВЦ, ВЛ) приведен в приложении Г.

I 0C

F1	А

F2	В

GND

ПН – преобразователь напряжения;

МП – микропроцессор;

УГР – устройство гальванической развязки;

ФИ – формирователь интерфейса.

Рисунок 1.12 – МИ. Схема функциональная

1.1.5 Обеспечение взрывозащищённости

1.1.5.1 Взрывозащищённость блоков достигается видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь уровня ib» по ГОСТ Р 51330.10-99

Чертеж средств взрывозащиты блоков приведён в приложении Б.

1.1.5.2 Взрывозащищённость выходных электрических цепей блоков достигается за счёт следующих конструктивных и схемотехнических решений:

- применения трансформаторов в сетевом преобразователе, электрическая прочность изоляции и конструкция которых удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99);

- ограничения напряжения и тока в электрических цепях блока до искробезопасных значений, а также за счет выполнения конструкции блока в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99) наличием гальванического разделения искробезопасных цепей и цепей питания;

- электрическая нагрузка искрозащитных элементов и их конструкция удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99).

1.1.5.3 Блоки ((для взрывозащищённых исполнений) имеют маркировку взрывозащиты в соответствии требованиям ГОСТ Р 51330.10-99 (МЭК 60079-11-99).

1.1.6 Маркировка

1.1.6.1 Маркировка блоков соответствует ГОСТ 26828-86, 
ГОСТ Р 51330.10-99 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.1.6.2 На органах управления нанесены надписи или обозначения, указывающие назначение этих органов. На задней стенке блоков нанесено: «      »,

«ОТКРЫВАТЬ, ОТКЛЮЧИВ ОТ СЕТИ!».

1.1.6.3 На одной из табличек, расположенной на боковой стенке блоков нанесено:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

- условное наименование блока;

- знак утверждения типа по ПР 50.2.009-94;

- знак соответствия в системе сертификации ГОСТ Р;

- маркировка степени защиты корпуса от попадания внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96;

- диапазон температуры окружающей среды;

- «I  (4 – 20) мА, (д = 2 %»;

- «Iвых (4 – 20) мА, (i = 2 %» (для исполнений с токовым выходом);

- заводской порядковый номер;

- год и квартал изготовления;

- ИБЯЛ.411111.042 ТУ.

На второй табличке, расположенной на боковой стенке блоков, нанесено:

- условное наименование блока;

- параметры искробезопасных цепей (для взрывозащищенного исполнения):

«Uо : 16 B   Iо : 200 мА   Um : 250 B

Lo : 1 мГн  Со : 0,45 мкФ»;

- название испытательной организации, выдавшей сертификат соответствия;

- номер сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р;

- номер аккредитации организации, выдавшей сертификат соответствия;

- маркировка взрывозащиты ”[Exib]IIC” по ГОСТ Р 51330.10-99 (для взрывозащищенных исполнений).

1.1.6.4 На передней панели МИП нанесено:

- условное наименование модуля питания и индикации – «МИП»;

- обозначение индикаторов единичных: «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3»,

«НОРМА», «ОТКАЗ»;

- обозначение кнопок: «Р», «(», «(».

1.1.6.5 На передней панели МОП нанесено:

- условное наименование модуля основного питания – «МОП»;

- обозначение индикатора единичного – «СЕТЬ»;

- обозначение переключателя – «ВКЛ»;

- обозначение предохранителя – «2 А».

1.1.6.6 На передней панели МИ нанесено:

- условное наименование модуля интерфейса – «МИ»;

- обозначение индикатора единичного – «СВЯЗЬ».

1.1.6.7 Шрифты и знаки, применяемые для маркировки, соответствуют 
ГОСТ 26.008-85, ГОСТ 26.020-80 и чертежам предприятия-изготовителя.

1.1.6.8 Способ нанесения и цвет надписей обеспечивают достаточную контрастность, позволяющую свободно читать надписи при нормальном освещении рабочего места.

1.1.6.9 Маркировка транспортной тары производится по ГОСТ 14192-96.

В левом верхнем углу на двух соседних стенках каждого ящика прикреплен ярлык, содержащий манипуляционные знаки: «ХРУПКОЕ. ОСТОРОЖНО», «БЕРЕЧЬ ОТ ВЛАГИ», «ВЕРХ».

1.1.6.10 Транспортная маркировка нанесена непосредственно на тару.

1.1.6.11 Транспортная маркировка содержит:

- основные надписи с указанием наименования грузополучателя, наименование пункта назначения;

- дополнительные надписи с указанием наименования грузоотправителя, наименование пункта отправления, надписи транспортных организаций;

- информационные надписи с указанием массы брутто и нетто в килограммах, габаритных размеров в сантиметрах (длина, ширина, высота);

- значение минимальной температуры транспортирования.

Указанные надписи наносятся на ярлыки методом штемпелевания эмалью 
НЦ-25 ГОСТ 5406-84.

1.7 Упаковка

1.7.1 Блоки относятся к группе III-I по ГОСТ 9.014-78.

Упаковка производится для условий транспортирования и хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

Вариант внутренней упаковки - ВУ-1 по ГОСТ 9.014-78 с дополнительной упаковкой в картонные коробки.

1.7.2 Способ упаковки, подготовка к упаковке, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют чертежам предприятия-изготовителя.

Перед упаковкой необходимо проверить наличие и сохранность пломб.

1.7.3 Виды отправок блоков:

повагонные (при перевозках в крытых вагонах железнодорожного транспорта);

мелкотоннажные (при перевозках автомобильным транспортом, в герметизированных отсеках воздушных видов транспорта).

1.7.4 В ящик вложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- наименование и обозначение блока;

- дату упаковки;

- подпись или штамп ответственного за упаковку и штамп ОТК;

- массу нетто и массу брутто.

1.7.5 Транспортная тара опломбирована пломбами ОТК в соответствии с чертежами предприятия-изготовителя.

2 Использование по назначению

2.1 Общие указания по эксплуатации

2.1.1 Оперативное обслуживание блоков должно осуществляться специалистами, изучившими руководство по эксплуатации, аттестованными и допущенными приказом администрации к работе с этим изделием.

При эксплуатации блоков необходимо руководствоваться настоящим ИБЯЛ.411111.042 РЭ и другими нормативными документами, действующими в данной отрасли промышленности.

2.1.2 Во время эксплуатации блок должен подвергаться систематическому внешнему осмотру.

При внешнем осмотре необходимо проверить:

- наличие и целостность маркировок взрывозащиты;

- наличие всех крепежных элементов;

- наличие пломб;

- отсутствие механических повреждений, влияющих на работоспособность контроллеров.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация блоков c поврежденными элементами или пломбами и другими неисправностями категорически запрещается.

2.1.3 Ремонт блоков должен производиться в соответствии c 
РД 16-407-95 «Электрооборудование взрывозащищенное. Ремонт».

2.1.4 Монтаж и подключение блоков должны производиться при отключенном электропитании.

2.1.5 Требования техники безопасности и производственной санитарии должны выполняться согласно «Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения» ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным департаментом экономики машиностроения министерства экономики РФ 12.03.98.

2.1.6 По способу защиты человека от поражения электрическим током блоки соответствуют классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2 Подготовка блоков к использованию

2.2.1 Перед включением блоков необходимо произвести внешний осмотр согласно п. 2.1.2.

2.2.2 Установить блок на столе (в шкафу или на стене).

Крепежные отверстия для установки блоков на стене и в шкафу указаны на рисунках 1.1 – 1.6.

Для подключения внешних цепей блоков нужно открутить два винта, крепящих заднюю крышку и откинуть ее.

2.2.3 Подключить к блоку выносные датчики. Датчики подключить к клеммным колодкам блоков.

Наименование и обозначение разъемов для внешних подключений блоков приведены в таблице 2.1.

К контакту 1 клеммной колодки подключается сигнальная линия датчика, к контакту 2 - положительная линия питания датчика, к контакту 3 - отрицательная линия питания датчика.

2.2.4 Подключить к блоку устройства для контроля выходного тока. Устройства для контроля выходного тока подключаются к клеммным колодкам токового выхода:

К контакту 1 клеммной колодки подключается положительный вывод устройства для контроля выходного тока, к контакту 2 клеммной колодки подключается отрицательный вывод устройства для контроля выходного тока.

2.2.5 Подключить к блоку внешние исполнительные устройства для срабатывания по сигнализации «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ».

В исходном состоянии замкнуты контакты 1 и 2 клеммных колодок. При срабатывании сигнализации замыкаются контакты 2 и 3 клеммных колодок.

2.2.6 Подключить к блоку внешние исполнительные устройства для срабатывания по пропаданию питания блока. Внешние исполнительные устройства для срабатывания при отсутствии напряжения питания блока подключаются к клеммным колодкам «Реле пит».

В исходном состоянии при отсутствии питания замкнуты контакты 1 и 2 клеммных колодок. При включении блока (наличии питания) замыкаются контакты 2 и 3 клеммных колодок.

Режимы коммутации реле «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3», «ОТКАЗ», «Реле пит»

| Допустимый ток, А | Напряжение на разомкнутых контактах, В | Вид нагрузки | Род тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,2 | 300 | Активная | Постоянный |
| 0,5 | 100 |  |  |
| 1,0 | 60 |  |  |
| 2,0 | 40 |  |  |
| 2,0 | 250 | cos( > 0,3 | Переменный |

2.2.7 Для блоков БПС-21М-7ВБ (ВЦ, ВЛ), БПС-21М-11ВБ (ВЦ, ВЛ) подключить ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 (например ADAM 4520 ). Схема подключения блоков к ПК через адаптер интерфейса приведена на рисунке 2.1.

Таблица 2.1

| Наименование блока | Обозначение выходных разъемов |
| --- | --- |
|  | «Сеть» | «Реле пит» | «Датчик» | «ПОРОГ 1» | «ПОРОГ 2» | «ПОРОГ 3» | «ОТКАЗ» | «ТВ» | «RS-485» |
| БПС-21М-2ВБ, БПС-21М-2ВЦ, БПС-21М-2ВЛ | Х1 | Х2 | Х11,Х19 | Х9,Х17 | Х8,Х16 | Х7,Х15 | Х10,Х18 | Х6,Х14 | - |
| БПС-21М-4ВБ, БПС-21М-4ВЦ, БПС-21М-4ВЛ | Х1 | Х2 | Х11,Х19, Х27,Х35 | Х9,Х17, Х25,Х33 | Х8,Х16,Х24,Х32 | Х7,Х15, Х23,Х31 | Х10,Х18, Х26,Х34 | Х6,Х14, Х22,Х30 | - |
| БПС-21М-7ВБ, БПС-21М-7ВЦ, БПС-21М-7ВЛ | Х1 | Х2 | Х11,Х19,Х27Х35,Х43, Х51,Х59 | Х9,Х17,Х25, Х33,Х41,Х49, Х57 | Х8,Х16,Х24,Х32,Х40,Х48,Х56 | Х7,Х15,Х23, Х31,Х39,Х47 Х55 | Х10,Х18,Х26, Х34,Х42, Х50,Х58 | Х6,Х14, Х22,Х30, Х38,Х46, Х54 | Х68 |
| БПС-21М-8ВБ, БПС-21М-8ВЦ, БПС-21М-8ВЛ | Х1 | Х2 | Х11,Х19, Х27,Х35, Х43,Х51, Х59,Х67 | Х9,Х17,Х25, Х33,Х41,Х49, Х57,Х65 | Х8,Х16,Х24,Х32,Х40,Х48,Х56,Х64 | Х7,Х15,Х23, Х31,Х39,Х47 Х55,Х63 | Х10,Х18,Х26,Х34,Х42,Х50,Х58,Х66 | Х6,Х14, Х22,Х30, Х38,Х46, Х54,Х62 | - |
| БПС-21М-11ВБ, БПС-21М-11ВЦ, БПС-21М-11ВЛ | Х1 | Х2 | Х11,Х19,Х27Х35,Х43,Х51 Х59,Х67,Х75 Х83,Х91 | Х9,Х17,Х25, Х33,Х41,Х49, Х57,Х65,Х73, Х81,Х89 | Х8,Х16,Х24,Х32,Х40,Х48Х56,Х64,Х72,Х80,Х88 | Х7,Х15,Х23, Х31,Х39,Х47,Х55,Х63,Х71, Х79,Х87 | Х10,Х18,Х26, Х34,Х42,Х50, Х58,Х66,Х74 Х82,Х90 | Х6,Х14, Х22,Х30, Х38,Х46, Х54,Х62, Х70,Х78, Х86 | Х100 |
| БПС-21М-12ВБ, БПС-21М-12ВЦ, БПС-21М-12ВЛ | Х1 | Х2 | Х11,Х19,Х27Х35,Х43,Х51 Х59,Х67,Х75 Х83,Х91,Х99 | Х9,Х17,Х25, Х33,Х41,Х49, Х57,Х65,Х73, Х81,Х89,Х97 | Х8,Х16,Х24,Х32,Х40,Х48Х56,Х64,Х72,Х80,Х88,Х96 | Х7,Х15,Х23, Х31,Х39,Х47 Х55,Х63,Х71 Х79,Х87,Х95 | Х10,Х18,Х26, Х34,Х42,Х50, Х58,Х66,Х74, Х82,Х90,98 | Х6,Х14, Х22,Х30, Х38,Х46, Х54,Х62, Х70,Х78, Х86,Х94 | - |

2.2.8 Включить блок в сеть. Сетевое напряжение подать на контакты 1 и 2 клеммной колодки Х1.

К контакту 3 клеммной колодки Х1 подключить заземленный провод.

2.2.9 Включить переключатель «СЕТЬ» на передней панели блока. Через несколько секунд должен загореться индикатор «СЕТЬ».

2.2.10 Для исполнений блоков с цифровой индикацией БПС-21М-2ВЦ,    БПС-21М-4ВЦ, БПС-21М-7ВЦ, БПС-21М-8ВЦ, БПС-21М-11ВЦ, БПС-21М-12ВЦ нужно провести инициализацию:

- задать номер платы МИП;

- установить значение порогов;

- установить для каждого порога повышение/понижение;

- произвести корректировку токового входа (4 и 20 мА) (начало диапазона измерения);

- произвести корректировку токового выхода (4 и 20 мА) (конец диапазона измерения);

- установить шкалу (единица измерения см. таблицу 2.2);

- установить диапазон измерения;

- установить номер блока в сети RS-485 (для блоков 
БПС-21М-7ВБ (ВЦ, ВЛ), БПС-21М-11ВБ (ВЦ, ВЛ)).

Порядок выполнения инициализации приведен в приложении В.

# Таблица 2.2

| Анализируемый компонент | Знаки, отображаемые на индикаторе | Диапазон измерения | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток | Curr | 4 - 20 | мА |
| CO2 | CO2 | 0 - 1 | объемная доля, % |
| C3H8 | C3H8 | 0 - 50 | % НКПР |
| NH3 | nH3 | 0 - 2000 | мг/м3 |
| NH3 | nH3 | 0 - 600 | мг/м3 |
| Cl2 | Cl2 | 0 - 25 | мг/м3 |
| SO2 | SO2 | 0 - 20 | мг/м3 |
| H2S | H2S | 0 - 40 | мг/м3 |
| O2 | O2 | 0 - 30 | объемная доля, % |
| CO | CO | 0 - 1500 | мг/м3 |
| CO | CO | 0 - 200 | мг/м3 |
| CH4 | CH4 | 0 - 99,9 | объемная доля, % |
| CH4 | CH4 | 0 - 99,9 | % НКПР |
| CH4 | CH4 | 0 - 50 | % НКПР |
| CH4 | CH4 | 0 - 5 | объемная доля, % |
| CH4 | CH4 | 0 – 2,5 | объемная доля, % |

Продолжение таблицы 2.2

| Анализируемый компонент | Знаки, отображаемые на индикаторе | Диапазон измерения | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| С2Н2 | С2Н2 | 0 - 30 | объемная доля, % |
| С2Н2 | С2Н2 | 0 - 100 | объемная доля, % |
| О2 | О2 | 0 - 500 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 100 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 50 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 10 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 5 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 10 | объемная доля, % |
| NO2 | nO2 | 0 - 10 | мг/м3 |
| HCl | HCl | 5 - 30 | мг/м3 |
| Примечание – Столбец 2 таблицы - для исполнений блоков с цифровой индикацией. |

2.2.11 Для исполнений блоков без индикации БПС-21М-2ВБ, БПС-21М-4ВБ, 
БПС-21М-7ВБ, БПС-21М-8ВБ, БПС-21М-11ВБ, БПС-21М-12ВБ  и с линейной индикацией БПС-21М-2ВЛ, БПС-21М-4ВЛ, БПС-21М-7ВЛ, БПС-21М-8ВЛ, 
БПС-21М-11ВЛ, БПС-21М-12ВЛ необходимо на входе задать ток срабатывания порогов. Ток срабатывания сигнализации вычисляется по формуле

Iсраб = 4 мА  + 				(2.1)

где Iо = 4 мА;

Iк = 20 мА;

Cсраб.- значение концентрации, при котором должно сработать пороговое устройство, (единица измерения – см. таблицу 2.2);

Сmax – верхнее значение диапазона измерения, (единица измерения – см. таблицу 2.2);

Сmin –нижнее значение диапазона измерения, (единица измерения – см. таблицу 2.2).

Для NH3 установка  порогов срабатывания сигнализации производится по формуле:

- для диапазона (0 - 125) мг/м3

Iсраб = 4 мА + (Ссраб*8мА)/125 мг/м3 ,         (2.2)

для диапазона (125 - 600) мг/м3

Iсраб = 12 мА + (Ссраб*8мА)/475 мг/м3.   (2.3)

Порядок установки порогов приведен в приложении В.

2.2.12 Проверить срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», 
«ПОРОГ 3» согласно п. А.6.3.3 приложения А.

2.2.13 После проверки работоспособности блока выключить сетевой переключатель, закрыть и закрепить заднюю крышку.

2.3 Использование блоков

2.3.1 Порядок работы

2.3.1 После включения блоки работают в автоматическом режиме.

2.3.1.1 При подключенных и исправных датчиках должен гореть зеленым светом единичный индикатор «НОРМА» на передней панели соответствующего модуля МИП.

2.3.1.2 Выходной ток блоков по каждому каналу и показания индикатора (для блоков БПС-21М-2ВЦ, БПС-21М-4ВЦ, БПС-21М-7ВЦ, БПС-21М-8ВЦ, БПС-21М-11ВЦ, БПС-21М-12ВЦ) соответствуют входному токовому сигналу соответствующего датчика.

2.3.1.3 При повышении/понижении входного токового сигнала уставок срабатывания происходит срабатывание сигнализации «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2»,«ПОРОГ 3», при этом начинают прерывисто светиться соответствующие индикаторы единичные, для исполнений БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ) включится звуковая сигнализация. Необходимо нажать кратковременно кнопку «Р», при этом индикаторы начинают светиться непрерывно, , для исполнений БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ) выключится звуковая сигнализация.

2.3.1.4 При обрыве или неисправности датчика индикатор «НОРМА» на передней панели соответствующего модуля сигнализации гаснет и происходит срабатывание сигнализации «ОТКАЗ», при этом начинают прерывисто светиться соответствующие индикаторы единичные, для исполнений БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ) включится звуковая сигнализация . Необходимо нажать кратковременно кнопку «Р», при этом индикаторы начинают светиться непрерывно, для исполнений БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ) выключится звуковая сигнализация.

2.3.2 Возможные неисправности и способы их устранения

2.3.2.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| Наименование неисправности и внешние признаки | Вероятная причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| 1 При включении блока отсутствует индикация «СЕТЬ» | Сгорел предохранитель | Заменить предохранитель |
| 2 Светится желтым светом индикатор «ОТКАЗ» на передней панели МИП | Обрыв линии подключения или неисправность датчика | Проверить линию подключения и исправность датчика |

Во всех остальных случаях ремонт производится в специализированных мастерских.

3 Техническое обслуживание

3.1 В процессе эксплуатации блоков необходимо проводить внешний осмотр, проверку наличия пломб, отсутствия механических повреждений.

3.2 Один раз в год проводить проверку относительной погрешности преобразования входного токового сигнала (4 – 20) мА в выходной токовый сигнал.

4 Хранение

4.1 Хранение блоков должно соответствовать условиям хранения 1  по ГОСТ 15150-69 при температуре от 5 до 40 °С. Данные условия хранения относятся к хранилищам изготовителя и потребителя.

4.2 В условиях складирования блоки должны храниться на стеллажах.

4.3 Воздух помещений для хранения не должен содержать вредных примесей, вызывающих коррозию.

# 5 Транспортирование

5.1 Условия транспортирования блоков должны соответствовать условиям группы 5 по ГОСТ 15150-69.

5.2 Блоки должны транспортироваться всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных видов транспорта в соответствии с документами:

"Правила перевозки грузов автомобильным транспортом" 2 изд., "Транспорт", 1983 г.

"Правила перевозки грузов", М., "Транспорт", 1983 г.;

“Технические условия погрузки и крепления грузов", МПС,1969 г.;      	 "Правила перевозки грузов", утвержденные министерством речного флота РСФСР 14 августа 1978 г.;

"Общие специальные правила перевозки грузов", утвержденные Минморфлотом СССР, 1979 г.;

"Технические условия размещения и крепления грузов в крытых вагонах", М., "Транспорт", 1969 г.

5.3 Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования ящики не должны подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие блоков требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня отгрузки блоков потребителю.

6.3 Гарантийный срок эксплуатации может быть продлен изготовителем на время, затраченное на гарантийный ремонт блоков, о чем делается отметка в ИБЯЛ.411111.042 РЭ.

6.4 Гарантийный ремонт и сервисное обслуживание блоков проводит ФГУП СПО «Аналитприбор», 214031, г. Смоленск, ул. Бабушкина, 3, 
тел. (4812) 31-32-39.

Список сервисных центров ФГУП СПО «Аналитприбор» приведен в 
приложении Д.

7 Сведения о рекламациях

7.1 Изготовитель регистрирует все предъявленные рекламации и их содержание.

7.2 При отказе в работе или неисправности блоков в период гарантийных обязательств потребителем должен быть составлен акт о необходимости ремонта и отправки блоков предприятию-изготовителю или вызова его представителя.

8 Свидетельство о приемке

8.1 Блок питания и сигнализации БПС-21М-_______ ИБЯЛ.411111.042-___, заводской номер ______, изготовлен и принят в соответствии с ИБЯЛ.411111.042 ТУ, действующей технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

м.п.______________                         ________________________

личная подпись                          расшифровка подписи

______________

год, месяц, число

Представитель ОТК

м.п.______________                         ________________________

личная подпись                          расшифровка подписи    ______________

год, месяц, число

Госповеритель

м.п.______________                         ________________________

личная подпись                          расшифровка подписи

______________

год, месяц, число

9 Свидетельство об упаковывании

9.1 Блок питания и сигнализации БПС-21М-________ ИБЯЛ.411111.042-___, заводской номер _____, упакован на ФГУП СПО «Аналитприбор» г.Смоленска, согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____________       __________________     ___________________

должность           личная подпись       расшифровка подписи

________________

год, месяц, число

10 Сведения об отгрузке

10.1 Дата отгрузки ставится на этикетке. Этикетку сохранять до конца гарантийного срока.

11 Отметка о гарантийном ремонте

11.1 Гарантийный ремонт произведен ______________________________

Время, затраченное на гарантийный ремонт ________________________

Приложение А

(обязательное)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

# БЛОКИ ПИТАНИЯ И СИГНАЛИЗАЦИИ

# БПС-21М

Методика поверки

Настоящая методика поверки распространяется на блоки питания и сигнализации БПС-21М (в дальнейшем - блоки) и устанавливает методику первичной (при выпуске из производства, после ремонта) и периодичной поверки в процессе эксплуатации.

Межповерочный интервал – 1 год.

А.1 Операции поверки

А.1.1 При проведении поверки должны быть выполнены операции в соответствии с таблицей А.1.1.

Таблица А.1.1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при поверке |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной | периодической |
| 1 Внешний осмотр | А.6.1 | Да | Да |
| 2 Опробование: - проверка работоспособности; - проверка электрического сопротивления изоляции; - проверка электрической прочности изоляции; - проверка параметров искробезопасных цепей; - проверка срабатывания сигнализации (световой и перекидные контакты) | А.6.2 А.6.2.1 А.6.2.2 А.6.2.3 А.6.2.4 А.6.2.5 | Да Да Да Да Да | Да Нет Нет Да Да |
| 3 Определение метрологических характеристик: - определение относительной погрешности преобразования входного унифицированного токового сигнала в выходной унифицированный токовый сигнал (только для исполнения с выходным токовым сигналом); | А.6.3 А.6.3.1 | Да | Да |

# Продолжение таблицы А.1.1

| Наименование операции | Номер пункта методики поверки | Проведение операции при поверке |
| --- | --- | --- |
|  |  | первичной | периодической |
| - определение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в показания индикатора (только для исполнений с цифровой индикацией); | А.6.3.2 | Да | Да |
| - определение относительной погрешности срабатывания пороговых устройств. | А.6.3.3 | Да | Да |

Примечание – Операции по пп. А.6.2.2 и А.6.2.3 проводятся только при выпуске из производства или после ремонта устройств, влияющих на взрывозащищенность блоков.

А.1.2 При получении отрицательных результатов при проведении той или иной операции поверка блоков прекращается.

А.2 Средства поверки

А.2.1 При проведении поверки должны быть применены средства, указанные в таблице А.2.1.

# Таблица А.2.1

| Номер пункта методики поверки | Наименование и тип основного или вспомогательного средства поверки; обозначение нормативного документа, регламентирующего технические требования и (или) метрологические (МХ) и основные технические характеристики средства поверки |
| --- | --- |
| А.4.1 А.6 | Термометр лабораторный ТЛ-2, диапазон измерений (0 – 50)°С, цена деления 0,1°С; ГОСТ 215-73 |
| А.4.1 А.6 | Барометр-анероид М-67 диапазон измерений от 610 до 790 мм рт. ст.; ТУ 25-04-1797-75 |
| А.4.1 А.6 | Психрометр аспирационный электрический М-34, диапазон измерений (10-100) %; ТУ25-1607.054-85 |
| А.6.2 | Фольга ДПРХМ 0,050х300 НД АД1 ГОСТ 618-73 |
| А.6.2 | Мегомметр Ф 4101 ГОСТ 9038-90, погрешность ( 2,5 %, диапазон измерения (2-20000) МОм |
| А.6.2 | Универсальная пробойно-испытательная установка УПУ-10М ОН 097 2029-80, переменное напряжение от 0 до 10 кВ |
| А.6.2 | Вольтметр универсальный цифровой В7-22, |
| А.6.2 А.6.3 | Секундомер СОПпр-2а-5, кл.3, ТУ 25-1894.003-90 |
| А.6.2, А.6.3 | Резистор СП5-35Б-15 кОм±10 % ОЖО.468.529 ТУ |
| А.6.2 | Резистор ППБ-3-150 Ом |
| А.6.2, А.6.3 | Миллиамперметр М2015, кл. 0,2 со шкалой (0 – 20) мА |

А.2.2 Все основные средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

А.2.3 Допускается применение других средств поверки, метрологические характеристики которых не хуже указанных.

А.3 Требования безопасности

А.3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования техники безопасности для защиты персонала от поражения электрическим током при питании от сети переменного тока и требования техники безопасности и производственной санитарии согласно “Правилам по охране труда на предприятиях и в организациях машиностроения” ПОТ РО-14000-001-98, утвержденным департаментом экономики машиностроения министерства экономики РФ 12.03.98.

А.3.2 Поверка блоков осуществляется специалистами, знающими правила эксплуатации электроустановок во взрывоопасных зонах, изучившими руководство по эксплуатации и методику поверки, аттестованными и допущенными приказом администрации к работе с этими изделиями.

А.3.3 Монтаж и подключение блоков должны производиться при отключенном электропитании.

А.4 Условия поверки

А.4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха	(20 ± 5)° С;

- относительная влажность	(65 ± 15) % ;

- атмосферное давление	(101,3 ± 3,3) кПа;

(760 ± 25) мм рт. ст;

- напряжение питания переменного тока	 В;

- частота питания переменного тока	(50 ( 1) Гц;

- механические воздействия, внешние электрические и магнитные поля (кроме поля Земли) должны быть исключены.

Показания снимать через 15 с после подачи (изменения) входного сигнала. Пороги установить на повышение.

А.5 Подготовка к поверке

А.5.1 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

- ознакомиться с руководством по эксплуатации и подготовить блоки к работе согласно разделу 2 настоящего руководства по эксплуатации;

- выполнить мероприятия по обеспечению условий безопасности;

- подготовить к работе средства поверки в соответствии с требованиями их эксплуатационной документации;

- выдержать блоки при температуре поверки в течение 2 ч.

- поверку блоков проводить по схеме рисунка А.1.

R1 – резистор СП5-35Б-15 кОм;

Р1, Р2 – миллиамперметры класса 0,2;

Хл – клеммные колодки:

для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ): Х21; для блока БПС-21М-1ВБ: Х13;

для блоков БПС-21М-2ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-2Ц (Б): Х11, Х19;

для блоков БПС-21М-4ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-4Ц (Б): Х11, Х19, Х27, Х35;

для блоков БПС-21М-7ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-7Ц (Б): Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59;

для блоков БПС-21М-8ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-8Ц (Б): Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67;

для блоков БПС-21М-11ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-11Ц (Б): Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91;

для блоков БПС-21М-12ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-12Ц (Б): Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91, Х99;

Хт – клеммные колодки:

для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ): Х26;

для блоков БПС-21М-2ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-2Ц (Б): Х6, Х14;

для блоков БПС-21М-4ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-4Ц (Б): Х6, Х14, Х22, Х30;

для блоков БПС-21М-7ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-7Ц (Б): Х6, Х14, Х22, Х30, Х38, Х46, Х54;

для блоков БПС-21М-8ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-8Ц (Б): Х6, Х14, Х22, Х30, Х38, Х46, Х54, Х62;

для блоков БПС-21М-11ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-11Ц (Б): Х6, Х14, Х22, Х30, Х38, Х46, Х54, Х62, Х70, Х78, Х86;

для блоков БПС-21М-12ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-12Ц (Б): Х6, Х14, Х22, Х30, Х38, Х46, Х54, Х62, Х70, Х78, Х86, Х94.

Рисунок А.1 – Схема для поверки блоков

А.6 Проведение поверки

А.6.1 Внешний осмотр

А.6.1.1 При внешнем осмотре блоков должно быть установлено:

- отсутствие внешних механических повреждений (царапин, вмятин и др.), влияющих на его работоспособность;

- наличие пломб;

- наличие маркировки блоков, согласно разделу 1 настоящего руководства по эксплуатации;

- комплектность блоков, согласно разделу 1 настоящего руководства по эксплуатации.

Примечание – Проверку комплектности блоков проводят только при первичной поверке при выпуске из производства.

А.6.1.2 Блок считается выдержавшим внешний осмотр, если он соответствует указанным выше требованиям.

А.6.2 Опробование

А.6.2.1 Проверка работоспособности

А.6.2.1.1 Проверку работоспособности блоков проводить согласно разделу 2 настоящего руководства по эксплуатации.

А.6.2.1.2 Блок считается выдержавшим испытание, есливыполняются действия по пп.2.2.9 – 2.2.11.

А.6.2.2 Проверка электрического сопротивления изоляции

А.6.2.2.1 Измерение электрического сопротивления изоляции проводить мегомметром Ф4101 при напряжении 500 В при отключенном электрическом питании и при замкнутом переключателе «ВКЛ» на передней панели (под крышкой) одноканального блока или при замкнутом переключателе «ВКЛ» на передней панели МОП для остальных исполнений блоков.

Отсчет показаний проводить через 10 с или через 1 мин, если показания не устанавливаются, после приложения испытательного напряжения.

Корпус одноканального блока обернуть алюминиевой фольгой.

А.6.2.2.2 Подключить мегомметр между:

- соединенными вместе контактами 1, 3 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х13- Х17 для блока 
БПС-21М-1ВБ;

- соединенными вместе контактами 1, 3 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х21 - Х25, Х27, контактами 1, 2 клеммной колодки Х26 для блока БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х5, Х7, Х8, Х10-Х17, Х19 - Х26 для блоков БПС-21М-Х, БПС-21М-М;

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х2, Х7-Х11, Х15 - Х19, контактами 1,2 клеммных колодок Х6, Х14 для блоков БПС-21М-2ВЦ (ВБ, ВЛ), 
БПС-21М-2Ц (Б);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х2, Х7 - Х11, Х15-Х19, 
Х23-Х27, Х31-Х35, контактами 1, 2 клеммных колодок Х6, Х14, Х22, Х30 для блоков БПС-21М-4ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-4Ц (Б);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х2, Х7-Х11, Х15-Х19, 
Х23-Х27, Х31-Х35, Х39-Х43, Х47- Х51, Х55-Х59, Х63-Х68, контактами 1, 2 клеммных колодок Х6, Х14, Х22, Х30, Х38, Х46, Х54, Х62 для блоков 
БПС-21М-7ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-8ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-7Ц (Б), БПС-21М-8Ц (Б);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х2,Х7-Х11, Х15-Х19, Х23-Х27, Х31-Х35, Х39-Х43, Х47-Х51, Х55-Х59, Х63-Х67, Х71-Х75, Х79-Х83, Х87-Х91, Х95-Х100, контактами 1, 2 клеммных колодок Х6, Х14, Х22, Х30, Х38, Х46, Х54, Х62, Х70, Х78, Х86, Х94 для блоков БПС-21М-11ВЦ (ВБ, ВЛ), 
БПС-21М-12ВЦ (ВБ, ВЛ), БПС-21М-11Ц (Б), БПС-21М-12Ц (Б).

Зафиксировать показания мегомметра.

А.6.2.2.3 Блок считается выдержавшим испытания, если показания мегомметра не менее 40 МОм.

А.6.2.3 Проверка электрической прочности изоляции

А.6.2.3.1 Проверку проводить на пробойной установке УПУ-10М при температуре окружающей среды (20 ± 5) °С и относительной влажности не более 
80 %.

Электрическое питание должно быть отключено. Испытания проводить при замкнутом переключателе «ВКЛ» на передней панели (под крышкой) одноканального блока или при замкнутом переключателе «ВКЛ» на передней панели МОП для остальных исполнений блоков. Испытуемые цепи выдерживать под испытательным напряжением в течение 1 мин.

Испытательное напряжение изменять от 0 до заданного значения за время от 5 до 20 с. Снижение испытательного напряжения от заданного значения до нуля осуществлять в течение такого же времени.

Корпус одноканального блока обернуть алюминиевой фольгой.

А.6.2.3.2 Для проверки электрической прочности изоляции между искробезопасными цепями и силовой внешней цепью испытательное, практически синусоидальное, напряжение 1500 В (действующее значение) и частотой 50 Гц прикладывать между:

- соединенными вместе контактами 1, 3 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммной колодки Х13 для блока 
БПС-21М-1ВБ;

- соединенными вместе контактами 1, 3 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммной колодки Х21 для блоков
БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х11, Х19 - для блоков  
БПС-21М-2ВЦ (ВБ, ВЛ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35 для блоков БПС-21М-4ВЦ (ВБ, ВЛ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59 для блоков БПС-21М-7ВЦ (ВБ, ВЛ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67 - для блоков БПС-21М-8ВЦ (ВБ, ВЛ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91 для блоков БПС-21М-11ВЦ (ВБ, ВЛ);

- соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 и соединенными вместе контактами 1, 2, 3 клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91, Х99 для блоков БПС-21М-12ВЦ (ВБ, ВЛ).

Блоки считаются выдержавшими испытание, если за время испытаний не наблюдается признаков пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

А.6.2.3.3 Для проверки электрической прочности изоляции между силовой внешней цепью и корпусом испытательное, практически синусоидальное, напряжение 1500 В (действующее значение) и частотой 50 Гц прикладывать между:

- корпусом и соединенными вместе контактами 1, 3 клеммной колодки Х1 для блоков БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ);

- корпусом и соединенными вместе контактами 1, 2 клеммной колодки Х1 для остальных блоков.

Блоки считаются выдержавшими испытание, если за время испытаний не наблюдается признаков пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

А.6.2.3.4 Блок считается выдержавшим испытание, если за время испытаний не наблюдается признаков пробоя изоляции или поверхностного перекрытия изоляции.

А.6.2.4 Проверка параметров искробезопасных цепей

А.6.2.4.1 Проверку параметров искробезопасных цепей проводить поканально.

А.6.2.4.2 Вольтметром В7-22 измерить напряжение холостого хода между контактами 2,3:

- клеммной колодки Х13 для блока БПС-21М-1ВБ;

- клеммной колодки Х21 для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

- клеммных колодок Х11, Х19 для блоков БПС-21М-2ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35 для блоков БПС-21М-4ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59 для блоков 
БПС-21М-7ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67 для блоков БПС-21М-8ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91 для блоков БПС-21М-11ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91, Х99 для блоков БПС-21М-12ВЦ (ВБ, ВЛ).

Зафиксировать показания вольтметра.

А.6.2.4.3 Миллиамперметром М2015 измерить ток короткого замыкания между контактами 2,3:

- клеммной колодки Х13 для блока БПС-21М-1ВБ;

- клеммной колодки Х21 для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

- клеммных колодок Х11, Х19 для блоков БПС-21М-2ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35 для блоков БПС-21М-4ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59 для блоков 
БПС-21М-7ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67 для блоков БПС-21М-8ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91 для блоков БПС-21М-11ВЦ (ВБ, ВЛ);

- клеммных колодок Х11, Х19, Х27, Х35, Х43, Х51, Х59, Х67, Х75, Х83, Х91, Х99 для блоков БПС-21М-12ВЦ (ВБ, ВЛ).

Зафиксировать показания амперметра.

А.6.2.4.4 Подключить резистор ППБ-3-150 Ом, установив предварительно максимальное сопротивление резистора, между контактами клеммных колодок по 
п. А.6.2.4.2. Плавно уменьшая сопротивление резистора, зафиксировать по миллиамперметру максимальное значение тока, после которого происходит его уменьшение, т.е. срабатывает защита.

А.6.2.4.5 Блоки считаются выдержавшими испытание, если измеренное напряжение не превышает 16 В, ток короткого замыкания не превышает 50 мА, а ток, при котором срабатывает защита, не превышает 200 мА.

А.6.2.5 Проверка срабатывания сигнализации (световой и перекидные контакты реле)

А.6.2.5.1 Проверку срабатывания сигнализации проводить поканально.

А.6.2.5.2 Для проверки срабатывания сигнализации соберите схему, представленную на рисунке А.1.

А.6.2.5.3 Для проверки срабатывания реле «ОТКАЗ» и световой сигнализации при малом токовом сигнале выставить значение тока через миллиамперметр (Р1) резистором (R1), равное (2,0 ± 0,1) мА. При этом:

- должен светиться красным  светом индикатор единичный «КОНТР» на передней панели блоков БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ) или желтым светом индикатор единичный «ОТКАЗ» на передней панели соответствующего МИП для блоков 
БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ),    
БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-2Б (Ц), БПС-21М-4Б (Ц), БПС-21М-7Б (Ц), БПС-21М-8Б (Ц), 
БПС-21М-11Б (Ц), БПС-21М-12Б (Ц);

- должны быть погашены индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», 
«ПОРОГ 3»;

- должны быть замкнуты контакты 2, 3 и разомкнуты контакты 1, 2:

клеммной колодки Х17 для блока БПС-21М-1ВБ;

клеммной колодки Х25 для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

клеммных колодок Х10, Х18 для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ),
БПС-21М-2Б (Ц);

клеммных колодок Х10, Х18, Х26, Х34 для блоков БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4Б (Ц);

клеммных колодок Х10, Х18, Х26, Х34, Х42, Х50, Х58 для блоков    
БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7Б (Ц);

клеммных колодок Х10, Х18, Х26, Х34, Х42, Х50, Х58, Х66 для блоков БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8Б (Ц);

клеммных колодок Х10, Х18, Х26, Х34, Х42, Х50, Х58, Х66, Х74, Х82, Х90 для блоков БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11Б (Ц);

клеммных колодок Х10, Х18, Х26, Х34, Х42, Х50, Х58, Х66, Х74, Х82, Х90, Х98 для блоков БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12Б (Ц).

А.6.2.5.4 Установить резистором R1 ток (3,1 ± 0,1) мА через миллиамперметр Р1, проконтролировать срабатывание сигнализации. При этом:

- должен светиться зеленым  светом индикатор единичный «КОНТР» на передней панели блоков БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ);

- индикатор единичный «ОТКАЗ» не должен светиться, а должен светиться зеленым светом индикатор единичный «НОРМА» на передней панели соответствующего МИП для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-2Б (Ц),БПС-21М-4Б (Ц), БПС-21М-7Б (Ц), 
БПС-21М-8Б (Ц), БПС-21М-11Б (Ц), БПС-21М-12Б (Ц);

- должны быть погашены индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3»;

- должны быть замкнуты контакты 1, 2 и разомкнуты контакты 2, 3:

клеммных колодок Х14-Х17 для блока БПС-21М-1ВБ;

клеммных колодок Х22-Х25 для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18 для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ),
БПС-21М-2Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34 для блоков

БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58 для блоков БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58, Х63-Х66 для блоков БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58, Х63-Х66, Х71-Х74, Х79-Х82, Х87-Х90 для блоков БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58, Х63-Х66, Х71-Х74, Х79-Х82, Х87-Х90, Х95-Х98 для блоков БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12Б (Ц).

А.6.2.5.5 Для проверки срабатывания световой сигнализации «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3»  и срабатывания соответствующих реле установить резистором R1 ток (20,0 ± 0,2) мА через миллиамперметр P1. При этом:

- должен светиться зеленым  светом индикатор единичный «КОНТР» на передней панели блоков БПС-21М-1ВБ (ВБТ, ВЦТ);

- индикатор единичный «ОТКАЗ» не должен светиться, а должен светиться зеленым светом индикатор единичный «НОРМА» на передней панели соответствующего МИП для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-2Б (Ц), БПС-21М-4Б (Ц), БПС-21М-7Б (Ц), 
БПС-21М-8Б (Ц), БПС-21М-11Б (Ц), БПС-21М-12Б (Ц);

- индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» должны светиться красным светом;

- должны быть замкнуты контакты 2, 3 и разомкнуты контакты 1, 2:

клеммных колодок Х14-Х16 для блока БПС-21М-1ВБ;

клеммных колодок Х22-Х24 для блоков БПС-21М-1ВБТ (ВЦТ);

клеммных колодок Х7-Х9, Х15-Х17 для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ),
БПС-21М-2Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х9, Х15-Х17, Х23-Х25, Х31-Х33 для блоков

БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х9, Х15-Х17, Х23-Х25, Х31-Х33, Х39-Х41, Х47-Х49, Х55-Х57 для блоков БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х9, Х15-Х17, Х23-Х25, Х31-Х33, Х39-Х41, Х47-Х49, Х55-Х57, Х63-Х65 для блоков БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х9, Х15-Х17, Х23-Х25, Х31-Х33, Х39-Х41, Х47-Х49, Х55-Х57, Х63-Х65, Х71-Х73, Х79-Х81, Х87-Х89 для блоков БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х9, Х15-Х17, Х23-Х25, Х31-Х33, Х39-Х41, Х47-Х49, Х55-Х57, Х63-Х65, Х71-Х73, Х79-Х81, Х87-Х89, Х95-Х97 для блоков 
БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12Б (Ц).

А.6.2.5.6 Для проверки срабатывания световой сигнализации и реле  «ОТКАЗ» при большом токовом сигнале установить резистором R1 ток 
(23,75 ± 0,25) мА через миллиамперметр Р1, проконтролировать срабатывание сигнализации «ОТКАЗ» для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ),БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), 
БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-2Б (Ц), БПС-21М-4Б (Ц), БПС-21М-7Б (Ц), 
БПС-21М-8Б (Ц), БПС-21М-11Б (Ц), БПС-21М-12Б (Ц). При этом:

- индикатор единичный «НОРМА» должен быть погашен, а индикатор единичный «ОТКАЗ» должен светиться;

- индикаторы единичные «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» должны светиться красным светом;

- должны быть замкнуты контакты 2, 3 и разомкнуты контакты 1, 2:

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18 для блоков БПС-21М-2ВБ (ВЛ, ВЦ),
БПС-21М-2Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34 для блоков

БПС-21М-4ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-4Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58 для блоков БПС-21М-7ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-7Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58, Х63-Х66 для блоков БПС-21М-8ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-8Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58, Х63-Х66, Х71-Х74, Х79-Х82, Х87-Х90 для блоков БПС-21М-11ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-11Б (Ц);

клеммных колодок Х7-Х10, Х15-Х18, Х23-Х26, Х31-Х34, Х39-Х42, Х47-Х50, Х55-Х58, Х63-Х66, Х71-Х74, Х79-Х82, Х87-Х90, Х95-Х98 для блоков 
БПС-21М-12ВБ (ВЛ, ВЦ), БПС-21М-12Б (Ц).

А.6.2.5.7 Блоки считаются выдержавшими испытание, если выполняются  
пп. А.6.2.5.3 – А.6.2.5.6.

А.6.3 Определение метрологических характеристик

А.6.3.1 Определение относительной погрешности преобразования входного унифицированного токового сигнала в выходной унифицированный токовый сигнал

А.6.3.1.1 Определение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в выходной токовый сигнал проводить поканально (только для исполнений с токовым выходом).

А.6.3.1.2 Для определения относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в выходной токовый сигнал собрать схему, представленную на рисунке А.1.

А.6.3.1.3 Для определения относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в выходной токовый сигнал необходимо установить значение входного токового сигнала каждого канала по миллиамперметру (Р1) равное (4,00 ± 0,02) мА, (12,00 ± 0,06) мА, (20,0 ± 0,1) мА. Зафиксировать значение выходного токового сигнала для каждого канала по миллиамперметру (Р2).

А.6.3.1.4 Рассчитать относительную погрешность преобразования входного токового сигнала в выходной токовый сигнал ((I, %) по формуле

,	(А.6.1)

где IВЫХ – значение выходного токового сигнала канала, мА;

IВХ – значение входного токового сигнала канала, мА.

А.6.3.1.5 Блок считается выдержавшим испытание, если полученное значение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в выходной токовый сигнал не превышает ± 2 %.

А.6.3.2 Определение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в показания индикатора (только для исполнений с цифровой индикацией)

А.6.3.2.1 Определение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в показания индикатора проводить поканально.

А.6.3.2.2 Определение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в показания индикатора проводить одновременно с определением относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в выходной токовый сигнал.

А.6.3.2.3 Рассчитать относительную погрешность преобразования входного токового сигнала в показания индикатора ((Д) по формуле

,	(А.6.2)

где IА – показания индикатора, мА.

А.6.3.2.4 Блоки считаются выдержавшими испытание, если полученное значение относительной погрешности преобразования входного токового сигнала в показания индикатора не превышает ± 2 %.

А.6.3.3 Определение относительной погрешности срабатывания пороговых устройств

А.6.3.3.1 Определение относительной погрешности срабатывания пороговых устройств проводить поканально.

А.6.3.3.2 Для определения относительной погрешности срабатывания пороговых устройств собрать схему, представленную на рисунке А.1. Установить значения «Порог 1», «Порог 2», «Порог 3» на повышение и зафиксировать.

А.6.3.3.3 Плавно увеличивая ток через миллиамперметр (Р1) резистором (R1), зафиксировать показания, при которых загораются светодиоды «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3».

А.6.3.3.4 Рассчитать относительную погрешность срабатывания пороговых устройств ((п) по формуле

,	А.6.3)

где IПi – значение тока, при котором происходит срабатывание порогового устройства, мА;

IП0 – установленное значение тока срабатывания порогового устройства, мА.

А.6.3.3.5 Блоки считаются выдержавшими испытание, если полученные значения относительной погрешности срабатывания пороговых устройств не превышают ± 2 % для каждого порога.

А.7 Оформление результатов поверки

А.7.1 Результаты поверки оформляют протоколом произвольной формы.

А.7.2 Блок, удовлетворяющий требованиям настоящей методики поверки, признают годным к применению и клеймят путем нанесения оттиска поверительного клейма на корпусе блока, делают соответствующую отметку в ИБЯЛ.411111.042 РЭ (при первичной поверке) или выдают свидетельство о поверке (при периодической поверке) согласно ПР 50.2.006-94.

А.7.3 При отрицательных результатах поверки клеймо предыдущей поверки гасят, эксплуатацию блока запрещают и направляют в ремонт. В технической документации делают отметку о непригодности, выдают извещение установленной формы согласно ПР 50.2.006-94 с указанием причин непригодности и аннулируют свидетельство о поверке.

Приложение В

(справочное)

Блоки питания и сигнализации БПС-21М. 
Системы меню модулей блоков

После подачи питания модуль МИП1 автоматически переходит в режим показаний. Переход по меню осуществляется согласно рисункам В.1 и В.2. Для перехода из режима измерений в меню необходимо нажать и длительно удерживать (в течение 3 с) кнопку «Р».

Краткое описание пунктов меню для исполнений с цифровой индикацией приведено в таблице В.1.

Таблица В.1

| Символы, отображаемые на индикаторе | Выполняемые функции |
| --- | --- |
| Н. | Задание номера модуля МИП1 в |
| Цифровое значение | Ввод номера модуля МИП1 в блоке |
| ПОР 1 | Установка порога № 1 |
| Цифровое значение | Ввод значения порога № 1 |
| ПОН/ПОВ | Установка типа порога № 1 на повышение/понижение |
| ПОР 2 | Установка порога № 2 |
| Цифровое значение | Ввод значения порога № 2 |
| ПОН/ПОВ | Установка типа порога № 2 на повышение/понижение |
| ПОР 3 | Установка порога № 3 |
| Цифровое значение | Ввод значения порога № 3 |
| ПОН/ПОВ | Установка типа порога № 3 на повышение/понижение |
| Corr 0 | Корректировка начала диапазона |
| Corr C | Корректировка конца диапазона |
| Corr 4 | Настройка токового выхода 4 мА |
| Цифровое значение | Регулировка тока больше/меньше для установки величины 4 мА |
| Cor 20 | Настройка токового выхода 20 мА |
| Цифровое значение | Регулировка тока больше/меньше для установки величины 20 мА |
| Ед. | Выбор анализируемого компонента блока |
| Обозначение шкалы | Установка анализируемого компонента блока (см. таблицу В.2) |
| диап | Выбор диапазона измерения |
| Диапазон измерения | Установка диапазона измерения (см. таблицу В.2) |
| Н.Г | Задание номера блока |
| Цифровое значение | Ввод номера блока |

Продолжение приложения В

Таблица  В.2

| Анализируемый компонент | Знаки, отображаемые на индикаторе | Диапазон измерения | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Ток | Curr | 4 - 20 | мА |
| CO2 | CO2 | 0 - 1 | объемная доля, % |
| C3H8 | C3H8 | 0 - 50 | % НКПР |
| NH3 | nH3 | 0 - 2000 | мг/м3 |
| NH3 | nH3 | 0 - 600 | мг/м3 |
| Cl2 | Cl2 | 0 - 25 | мг/м3 |
| SO2 | SO2 | 0 - 20 | мг/м3 |
| H2S | H2S | 0 - 40 | мг/м3 |
| O2 | O2 | 0 - 30 | объемная доля, % |
| CO | CO | 0 - 1500 | мг/м3 |
| CO | CO | 0 - 200 | мг/м3 |
| CH4 | CH4 | 0 - 99,9 | объемная доля, % |
| CH4 | CH4 | 0 - 99,9 | % НКПР |
| CH4 | CH4 | 0 - 50 | % НКПР |
| CH4 | CH4 | 0 - 5 | объемная доля, % |
| CH4 | CH4 | 0 – 2,5 | объемная доля, % |
| С2Н2 | С2Н2 | 0 - 30 | объемная доля, % |
| С2Н2 | С2Н2 | 0 - 100 | объемная доля, % |
| О2 | О2 | 0 - 500 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 100 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 50 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 10 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 5 | объемная доля, млн-1 |
| О2 | О2 | 0 - 10 | объемная доля, % |
| NO2 | nO2 | 0 - 10 | мг/м3 |
| HCl | HCl | 5 - 30 | мг/м3 |
| Примечание – Столбец 2 таблицы - для исполнений блоков с цифровой индикацией. |

Продолжение приложения В

«Р» 	- переход при нажатии кнопки «Р» без сохранения данных;  «Р*» 	- переход при нажатии кнопки «Р» с сохранением данных; «Λ+v» - переход при одновременном нажатии кнопок «V» и «Λ»;    «V» - переход при нажатии кнопки «V»; 
  «Λ»	- переход при нажатии кнопки «Λ»;           - установка цифровых значений; выбор шкалы; выбор диапазонов; переключение порогов «повышение/понижение».

Рисунок В.1 – Модуль МИП1. Система меню для исполнений с цифровой индикацией

Продолжение приложения В

Выполняемые операции для исполнений с цифровой индикацией

В.1 Задание номера модуля МИП1 в блоке

В.1.1 Номер модуля можно установить в пределах от 1 до 16, повторяющихся номеров модулей в одном и том же блоке быть не должно.

В.2  Установка значения порога

В.2.1 Величину порога можно установить в диапазоне измерения от начала до конца диапазона.

В.3 Корректировка начала диапазона измерений

В.3.1 Собрать схему согласно рисунку А.1. Резистором R1 выставить ток (4,00 ( 0,01)мА через миллиамперметр Р1. Войти в режим корректировки начала диапазона измерений (см. рисунок В.1).  Провести корректировку, нажав кнопку «Р».

В.4 Корректировка конца диапазона измерений

В.4.1 Собрать схему согласно рисунку А.1. Резистором R1 выставить ток (20,00 ( 0,04)мА через миллиамперметр Р1. Войти в режим корректировки конца диапазона измерений (см. рисунок В.1)  Провести корректировку, нажав кнопку «Р».

В.5 Настройка токового выхода 4 мА

В.5.1 Подключить к токовому выходу модуля МИП (к клеммным колодкам Хт см. рисунок А.1) миллиамперметр Р2,войти в режим корректировки токового выхода 4 мА. Кнопками «V» и «Λ» добиться величины тока (4,00 ( 0,01) мА через миллиамперметр Р2, сохранить данные, нажав кнопку «Р».

В.6 Настройка токового выхода 20 мА

В.6.1 Подключить к токовому выходу модуля МИП, (к клеммным колодкам Хт см. рисунок А.1) миллиамперметр Р2,войти в режим настройки токового выхода 20 мА. Кнопками «V» и «Λ» добиться величины тока (20,00 ( 0,04) мА через миллиамперметр Р2, сохранить данные, нажав кнопку «Р».

В.7 Выбор измеряемого компонента. Выбор диапазона измерений 
     В.7.1 Первоначально необходимо выбрать измеряемый компонент, а затем из соответствующих ему диапазонов измерения выбрать требуемый диапазон.

В.8 Задание номера блока

В.8.1 Установленный номер (от 1 до 30) будет считан модулем МИ блока с модуля МИП1 с номером 1 при включении питания и будет использоваться при обмене по интерфейсу RS-485.

Продолжение приложения В

«Р» 	- переход при нажатии кнопки «Р» без сохранения данных;  «Р*» 	- переход при нажатии кнопки «Р» с сохранением данных; «Λ+ V» - переход при одновременном нажатии кнопок «V» и «Λ»;    «V» - переход при нажатии кнопки «V»;   «Λ»	- переход при нажатии кнопки «Λ»;           - установка цифровых значений; выбор шкалы; выбор диапазонов; переключение порогов «повышение/понижение».

Рисунок В.2 – Модули МИП2, МИП-3. Система меню для исполнений без цифровой индикации

Выполняемые операции для исполнений без цифровой индикации

В.9 Установка порогов («Порог 1», «Порог 2», «Порог 3»)

В.9.1 Подать входной сигнал, соответствующий требуемому порогу. Перейти в пункт меню «Порог 1». Нажать кнопку «Р». На подключенном к выходу миллиамперметре наблюдать ток, он соответствует установленному ранее порогу. Нажать кнопку « (» - будет произведено запоминание порога (значение соответствует сигналу на входе прибора). Порог будет установлен на повышение; если вместо кнопки « (» нажать кнопку «V»,  то порог будет установлен на понижение.

В.10 Установка номера платы.

В.10.1 Подключить к выходному сигналу миллиамперметр. Выбрать пункт меню «Номер платы». Нажать кнопку «Р». На подключенном миллиамперметре наблюдать выходной ток (1 – 16) мА (округляя к ближайшему целому значению), он будет соответствовать номеру платы 1..16. Кнопками « (» или «V» установить требуемый номер платы. Для запоминания значения нажать кнопку «Р».

В.11 Установка номера блока обязательно (для исполнений с модулем МИ).

В.11.1 Подключить к выходному сигналу миллиамперметр. Выбрать пункт меню «Номер блока». Кнопками « (» или «V» установить требуемый номер блока. На подключенном миллиамперметре наблюдать выходной ток (1 – 20) мА (округляя к ближайшему целому значению), он будет соответствовать номеру блока 1..20 (при этом прерывисто светится индикатор единичный «Порог 1»). При номере блока от 21 до 40 выходной ток будет от 1 до 20 мА и прерывисто светится индикатор единичный «Порог 1» и «Порог 2». При номере блока от 41 до 60 выходной ток будет от 1 до 20 мА и прерывисто  светятся индикаторы единичные «Порог 1», «Порог 2», «Порог 3». Для запоминания значения нажать кнопку «Р».

В.12 Выход

В.12.1 Для выхода из режима меню в режим измерения выбрать пункт меню «Выход» и нажать кнопку «Р».

В.13 Калибровка начала и конца шкалы.

В.13.1 При успешном выполнении корректировки должен кратковременно светиться индикатор единичный «НОРМА», при ошибке в калибровке (при корректировке начала шкалы подан сигнал, соответствующий концу или наоборот) кратковременно светятся индикаторы единичные «Порог 1», «Порог 2», 
«Порог 3», «ОТКАЗ», «НОРМА».

Приложение Г

(справочное)

Протокол обмена MODBUS.RTU по интерфейсу RS-485 с ПК

Поддерживается команда 3 – чтение регистров, 16 – запись регистров.

Обмен осуществляется по двум регистрам.

1 Чтение концентрации

| Номер регистра | Канал |
| --- | --- |
| 0000 | 1 |
| 0002 | 2 |
| 0004 | 3 |
| … | … |
| 0030 | 16 |

Формат BCD, описание в таблице Г.1

Таблица Г.1

| Регистр 0 | Регистр 1 |
| --- | --- |
| Байт 1 | Байт 2 | Байт 3 | Байт 4 |
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Знак | П4 | П3 | П2 | П1 | а | а | а | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 | 0-9 |

2 Чтение измеряемого компонента и единиц измерения

| Номер регистра | Канал |
| --- | --- |
| 64 | 1 |
| 74 | 2 |
| 84 | 3 |
| … | … |
| 214 | 16 |

Младший байт регистра – величина, старший  - единица измерения.

Формат регистров приведен в таблицах Г.2, Г.3.

Продолжение приложения Г

Таблица Г.2

| Код | Единица измерения | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 01h | % | процент |
| 02h | мг/м3 | миллиграмм на метр в кубе |
| 03h | pрm | 0,0001 объемного процента |
| 04h | г/м3 | грамм на метр кубический |
| 05h | оС | градус Цельсия |
| 06h | об/мин | обороты в минуту |
| 07h | % об | объемный процент |
| 08h | Б | Белл |
| 09h | мг/л | миллиграмм на литр |
| 10h | мкг/л | микрограмм на литр |
| 11h | мБар | миллибар |
| 12h | дБ | децибел |
| 13h | л/мин | литр в минуту |
| 14h | % НКПР | процент НКПР |
| ..h (до FFh) | . . . . . |  |

Таблица Г.3

| Код | Измеряемая величина | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 01h | концентрация O2 | кислород |
| 02h | концентрация O3 | озон |
| 03h | концентрация CO | окись углерода |
| 04h | концентрация CO2 | двуокись углерода |
| 05h | концентрация CH4 | метан |
| 06h | концентрация | сумма углеводородов |
| 07h | концентрация C3H8 | пропан |
| 08h | концентрация SO2 | диоксид серы |
| 09h | концентрация H2S | сероводород |
| 10h | концентрация NO2 | диоксид азота |
| 11h | концентрация NO | оксид азота |
| 12h | концентрация NOx |  |
| 13h | концентрация CL2 | хлор |
| 14h | концентрация SH | меркаптановая сера |
| 15h | концентрация H2 | водород |
| 16h | концентрация N2 | азот |
| 17h | концентрация HCl | хлористый водород |
| 18h | концентрация NH3 | аммиак |
| 19h | оптическая плотность пыли |  |
| 20h | массовая концентрация пыли |  |
| ..h(FFh) | . . . . . . |  |

Команда 16 – запись измеряемого компонента и единиц измерения.

Продолжение приложения Г

3 Чтение/запись «ПОРОГ 1», «ПОРОГ 2», «ПОРОГ 3» в соответствии с таблицей Г.4.

Таблица Г.4

| № регистра хранения | Примечание |
| --- | --- |
| 48(Н) | Версия программы |
| 48(L) | Прибор: 01h - ГТМ-5101М 02h - ГИАМ-14 03h - ГИАМ-15М 04h – ИКВЧ – С 05h – ИКВЧ – П 06h – ИКВЧ – ВЗ 07h – ГИАМ – 29 …h (до FFh) - . . . . . |
| 49 | Год выпуска |
| 50 | Серийный номер прибора |
| 51 | Максимальное число регистров в таблице регистров прибора (не более FFFFH) |
| 52 | Задействованные каналы 16 битное число 1 указывает, что канал задействован, 0 – не задействован (см. таблицу 9) |
| 48(Н) | Версия программы |
| 53, 54 | Количество записей во Flash. Нулевое значение означает, что Flash отсутствует (не более FFFFH). Доступ ко Flash по команде 65h. |
| 64(H) | Единица измерения каналом № 1 (см. таблицу 8) |
| 64(L) | Величина, измеряемая каналом № 1 (см. таблицу 9) |
| 65(H) | Шкала канала № 1 (см. таблицу 11) |
| 65(L) | Количество порогов канала № 1 |
| 66, 67 | Порог 1 канала №1 |
| 68, 69 | Порог 2 канала №1 |
| 70, 71 | Порог 3 канала №1 |
| 74(Н) | Единица измерения канала №2 |
| 74(L) | Величина, измеряемая каналом №2 |
| 75(Н) | Шкала канала №2 |
| 75(L) | Количество порогов канала №2 |
| 76, 77 | Порог 1 канала №2 |
| 78, 79 | Порог 2 канала №2 |
| 80, 81 | Порог 3 канала №2 |

Продолжение приложения Г

Продолжение таблицы Г.4

| № регистра хранения | Примечание |
| --- | --- |
| 84(H) | Единица измерения канала №3 |
| 84(L) | Величина, измеряемая каналом №3 |
| 85(Н) | Шкала канала №3 |
| 85(L) | Количество порогов канала №3 |
| 86, 87 | Порог 1 канала №3 |
| 88, 89 | Порог 2 канала №3 |
| 90, 91 | Порог 3 канала №3 |
| 94(H) | Единица измерения канала №4 |
| 94(L) | Величина, измеряемая каналом №4 |
| 95(L) | Количество порогов канала №4 |
| 96, 97 | Порог 1 канала №4 |
| 98, 99 | Порог 2 канала №4 |
| 100, 101 | Порог 3 канала №4 |
| 104(H) | Единица измерения канала №5 |
| 104(L) | Величина, измеряемая каналом №5 |
| 105(Н) | Шкала канала №5 |
| 105(L) | Количество порогов канала №5 |
| 106, 107 | Порог 1 канала №5 |
| 108, 109 | Порог 2 канала №5 |
| 110, 111 | Порог 3 канала №6 |
| 114(H) | Единица измерения канала №6 |
| 114(L) | Величина, измеряемая каналом №6 |
| 115(Н) | Шкала канала №6 |
| 115(L) | Количество порогов канала №6 |
| 116, 117 | Порог 1 канала №6 |
| 118, 119 | Порог 2 канала №6 |
| 120, 121 | Порог 3 канала №6 |
| 124(H) | Единица измерения канала №7 |
| 124(L) | Величина, измеряемая каналом №7 |
| 125(Н) | Шкала канала №7 |
| 125(L) | Количество порогов канала №7 |
| 126,127 | Порог 1 канала №7 |
| 128, 129 | Порог 2 канала №7 |
| 130, 131 | Порог 3 канала №7 |
| 134(H) | Единица измерения канала №8 |
| 134(L) | Величина, измеряемая каналом №8 |

Продолжение приложения Г

Продолжение таблицы Г.4

| № регистра хранения | Примечание |
| --- | --- |
| 135(Н) | Шкала канала №8 |
| 135(L) | Количество порогов канала №8 |
| 136, 137 | Порог 1 канала №8 |
| 138, 139 | Порог 2 канала №8 |
| 140, 141 | Порог 3 канала №8 |
| 144(H) | Единица измерения канала №9 |
| 144(L) | Величина, измеряемая каналом №9 |
| 145(Н) | Шкала канала №9 |
| 145(L) | Количество порогов канала №9 |
| 146, 147 | Порог 1 канала №9 |
| 148, 149 | Порог 2 канала №9 |
| 150, 151 | Порог 3 канала №9 |
| 154(H) | Единица измерения канала №10 |
| 154(L) | Величина, измеряемая каналом №10 |
| 155(Н) | Шкала канала №10 |
| 155(L) | Количество порогов канала №10 |
| 156, 157 | Порог 1 канала №10 |
| 158, 159 | Порог 2 канала №10 |
| 160, 161 | Порог 3 канала №10 |
| 164(H) | Единица измерения канала №11 |
| 164(L) | Величина, измеряемая каналом №11 |
| 165(Н) | Шкала канала №11 |
| 165(L) | Количество порогов канала №11 |
| 166, 167 | Порог 1 канала №11 |
| 168, 169 | Порог 2 канала №11 |
| 170, 171 | Порог 3 канала №11 |
| 174(H) | Единица измерения канала №12 |
| 174(L) | Величина, измеряемая каналом №12 |
| 175(Н) | Шкала канала №12 |

Продолжение приложения Г

| Продолжение таблицы Г.4 |
| --- |
| № регистра хранения | Примечание |
| 175(L) | Количество порогов канала №12 |
| 176, 177 | Порог 1 канала №12 |
| 178, 179 | Порог 2 канала №12 |
| 180, 181 | Порог 3 канала №12 |
| 184(H) | Единица измерения канала №13 |
| 184(L) | Величина, измеряемая каналом №13 |
| 185(Н) | Шкала канала №13 |
| 185(L) | Количество порогов канала №13 |
| 186, 187 | Порог 1 канала №13 |
| 188, 189 | Порог 2 канала №13 |
| 190, 191 | Порог 3 канала №13 |
| 194(H) | Единица измерения канала №14 |
| 194(L) | Величина, измеряемая каналом №14 |
| 195(Н) | Шкала канала №14 |
| 195(L) | Количество порогов канала №14 |
| 196, 197 | Порог 1 канала №14 |
| 198, 199 | Порог 2 канала №14 |
| 200, 201 | Порог 3 канала №14 |
| 204(H) | Единица измерения канала №15 |
| 204(L) | Величина, измеряемая каналом №15 |
| 205(Н) | Шкала канала №15 |
| 205(L) | Количество порогов канала №15 |
| 206, 207 | Порог 1 канала №15 |
| 208, 209 | Порог 2 канала №15 |
| 210, 211 | Порог 3 канала №15 |
| 214(H) | Единица измерения канала №16 |
| 214(L) | Величина, измеряемая каналом №16 |
| 215(Н) | Шкала канала №16 |
| 215(L) | Количество порогов канала №16 |
| 216, 217 | Порог 1 канала №16 |
| 218, 219 | Порог 2 канала №16 |
| 220, 221 | Порог 3 канала №16 |

При запросе канала, который не был определен при инициализации - ответ исключительной ситуацией (блок не может ответить на запрос или произошла авария) с кодом 04h.

Если канал был определен при инициализации и во время работы перестал отвечать на любой запрос – ответ в поле индикатора: 08,00,00,00.

Продолжение приложения Г

4 Корректировка нуля

Команда 16, запись трех регистров 32, 33, 34.

Регистры 33, 34 – значение начала диапазона в формате BCD.

| Регистр 32 | Канал |
| --- | --- |
| 1 | Корректировка 1 канала |
| 3 | Корректировка 2 канала |
| … | … |
| 31 | Корректировка 16 канала |

5 Корректировка чувствительности

Команда 16, запись трех регистров 32, 33, 34.

Регистры 33, 34 – значение начала диапазона в формате BCD.

| Регистр 32 | Канал |
| --- | --- |
| 2 | Корректировка 1 канала |
| 4 | Корректировка 2 канала |
| … | … |
| 32 | Корректировка 16 канала |

Приложение Д

(справочное)

Список сервисных центров

1) г. Астрахань, ул. Н. Островского, 148, ПКФ ООО «Теплоэнергосервис» тел. (8512) 39-23-25, факс. 39-00-59, е-mail: tes@astranet.ru

2) г. Барнаул, ул. 80-й Гвардейской дивизии, 63-а, ООО «Алтайский ТМК» тел./факс (3852) 33-83-68

3) г. Белебей, Республика Башкортостан ул. Шоссейная, 15, ОАО «Газ-Сервис» филиал «Белебейгаз», тел. (347616) 3-27-01, факс 3-13-39, e-mail: belebgaz@yfamts.ru

4) г. Брянск, ул. Фрунзе, 64, ООО «Стройэнергокомплект», тел./факс (4832) 41-57-84, е-mail: sek@online.bryansk.ru

5) г. Бугульма, ул. Горького, 17, ООО «Балкыш», тел. (85514) 3-50-42, факс 4-62-49

6) г. Владимир, ул. Мира, 34, ОАО «Владимироблгаз», тел. (4922) 23-72-45, факс 23-47-94

7) Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40, ГУП РФ «ЭТАЛОН» тел. (4922) 24-88-46, факс 24-14-14, е-mail: root@etalon.elcom.ru

8) г. Волгоград, ул. Чапаева, 8, ООО «Квартет», тел. (8442) 95-51-96, факс 79-30-19

9) г. Волгоград, ул. Ломакина 10, комн.303А, ООО «Промышленная Автоматика», тел./факс (8442) 620-479, 629-777, e-mail: promavtomatica@mail.ru

10) г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4, ООО «Ормет», тел./факс (3432) 55-22-32, 56-46-43, е-mail:ormet@etel.ru

11) г. Елабуга, республика Татарстан, ул. Марджани,12/98, ООО «ГазМонтажАвтоматика», для писем: 423630, республика Татарстан, г. Елабуга, а/я 13, тел./факс (4852) 55-83-25

12) г. Йошкар-Ола, ул. Пролетарская, 7, ОАО «Марспецмонтаж», тел. (8362) 63-61-60 факс 63-61-80

13) г. Камышин, Волгоградская обл. ул. Пролетарская, 103, ООО «Газ-Сервис», тел./факс (84457) 5-04-38

14) г. Кемерово, ул. Институтская, 3, корп. 3, ООО «Спецналадка», тел. (3842) 34-06-25, 69-80-54, 69-80-72, факс 34-06-25

15) г. Кемерово, ул. Баумана, 54, ООО «Энергоконсалтинг», тел. 28-54-39

Продолжение приложения Д

16) г. Краснодар, ул. Гаражная, 83, ГУП Краснодарского края "Кубаньавтоцентр", тел. (8612) 25-21-98 факс 25-21-51, е-mail:kubavtoc@mail.kuban.su

17) Краснодар, ул. Гаврилова, 29, ПКФ «Мика», тел. (8612) 54-28-16

18) г. Краснодар, ул. Садовая, 42, ООО «Сахпромналадка», тел /факс (8612) 59-66-33

19) г. Майкоп, Республика Адыгея, ул. Гоголя, 10, ООО Фирма «Юг-Газ» тел./факс (87222) 2-12-73

20) Михайловск-6, Ставропольский край, Шпаковский р-н, ООО «Малыш», тел. (8652) 94-82-28

21) г. Москва, ул. Лесная, 43, ООО «Аналит-С», тел. (095) 269-88-88, факс (495) 269-54-76

22) г. Москва, ул. Неглинная, д.18/1, стр.1-а, ООО «Индпромзащита», тел./факс (495) 170-09-26, 174-73-22

23) г. Москва, Каширское шоссе, 13, корп.1, ЗАО НПО «Эко-интех», тел. (495) 111-03-25 ф. 113-91-94

24) г. Нефтекамск, ул. Индустриальная, 7, ООО «Монтаж Автоматика Сервис», тел. (34713) 2-00-92, факс 2-08-90, е-mail:mas@neft.bashneft.ru

25) г. Нижневартовск, ул. Геофизиков, ЗАО Управление промышленной автоматики «Региональный технический центр», тел. (3466) 61-15-45, 61-42-82

26) г. Одинцово, Московская обл., ул. Вокзальная, 53, ООО «Лона», тел/факс 418-72-83, т. 419-54-56 доб. 129

27) г. Октябрьский, ул. Девонская, 25, ООО «Уралнефтегазпромсервис», тел. (344767) 6-33-75, факс 6-33-69

28) г. Орел, ул. 7 Ноября, 19-а, ОАО «Орелоблгаз», тел. (4862) 43-25-39, (08622) 3-74-02, факс 43-34-30

29) г. Оренбург, ул. Донгузская, 64, ООО Фирма «Газпромавтоматика», тел./факс (3532) 73-37-23, 73-41-00, 73-40-00

30) г. Орск, Оренбургская обл., ул. Макаренко, д 10-а, кв.5, ИП Томин С.А., тел./факс (3537) 25-05-98

31) г. Пенза, ул. Лермонтова, 3, Управление Госэнергонадзора, тел. (8412) 52-25-30, факс 56-41-36, е-mail: postmaster@energo.penza.ru

32) г. Пермь, ул. Веры Засулич, 42, ООО «Спецприбор», тел. (3422) 90-97-48, факс 91-56-76

Продолжение приложения Д

33) г. Пермь, ул. Большевистская, 98, НПО АООТ «Уралпроектавтоматика», тел/факс (3422) 34-22-27

34) г. Псков, ул. Красных Просвещенцев, 3, ФГУ «Псковский ЦСМ», тел. (8112) 16-85-21, факс 16-80-24, е-mail: pskcsm@ellink.ru

35) г. Прокопьевск, Кемеровская обл., ул. Крупской 8, ООО «Центр обеспечения единства измерений», тел. (38466) 3-64-98, факс3-69-96

36) г. Пятигорск, Ставропольский край, ул. Энгельса, 50, ОАО «Прибороремонтный завод», тел. (86533) 5-13-96

37) г. Ростов-на-Дону, ул. Шеболдаева, 4/4, ООО «Азия-Дон», тел. (8632) 34-77-57, 38-78-03, факс 38-78-02

38) г. Ростов-на-Дону, ул. Неклиновская, 1-а, МУП «Теплокоммунэнерго», тел. (8632) 74-26-19

39) г. Самара, ул. Молодогвардейская, 104, ООО «Стройкомплект», тел. (8462) 33-36-70, 33-39-34, 33-51-08, е-mail: stkomp@samaramail.ru

40) г. Самара, ул. Победы, 4А, ООО «Роскомснаб», тел/факс (8462) 62-51-69, 46-99-93, е-mail: rksb@mail.ru

41) г. Самара, ул. 22 Партсъезда, 7-А, оф.113, ООО СТД «Техника Безопасности», тел./факс (846) 998-28-70, 998-28-76

42) г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 256, АОЗТ «Технический центр», тел. (812) 298-36-32, 294-86-65, факс 296-53-12, 294-81-44

43) г. Саратов, ул. М. Горького, 69, ЗАО «Саргазстроймонтаж», тел/факс (8452) 27-56-62, 27-30-50

44) г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 7-А, ООО «СКМЦ», тел. (8652) 35-53-62, факс 35-63-96, е-mail: stavcsm@iskra.stavropol.ru

45) Стерлитамак, ул. Лесная, 75-а, ООО «АНОД», тел. (3473) 28-27-83, 28-12-49, факс 28-27-83

46) г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, 77, кв. 173, ИП Канаев, тел. (3473) 21-18-73

47) г. Сызрань, Самарская обл., ул. Астраханская, 1, СФ ООО ИК «СИБИНТЕК», тел. (8464) 96-54-69, факс (095) 950-81-28

48) г. Тула, ул. Болдина, 98-а, ЗАО «Стандартприбор», тел/факс (4872) 26-13-70, 26-91-30

49) г. Тюмень, ул. Минская, 88, ООО «Мера», тел. (3452) 31-04-51, факс 32-04-85

Продолжение приложения Д

50) г. Тюмень, ул. Станкостроителей, 1, НПКФ ООО «СТОМИР», тел./факс (3452) 49-42-76, 27-87-52, 27-87-86, е-mail: stomir@online.ru, stomir@tmn.ru

51) г. Ульяновск, ул. Рябикова, д.47-Б, ООО «Пламя», тел./факс 69-12-59

52) г. Ухта, Республика Коми, ул. Губкина, 7-5, ООО «Электротехмаш», тел. (82147) 5-19-99, 6-85-17, е-mail: pix@komifree.ru

53) г. Чайковский, Пермской обл.,ул. Промышленная, 8/25, ООО «Эрис», тел./факс (34241) 6-04-35, 6-10-25, е-mail: metrolog@permonline.ru

54) г. Челябинск, пр. Ленина, 77, п.1, ООО «ЧелябинскагропромНОПТ», тел. (3512) 65-47-72, факс 65-55-00

55) п. Яблоновский, РА, Тахтамукайский район, ул. Индустриальная, 10, «Краснодарский инженерно-метрологический центр», тел. (8612) 69-41-83, факс 69-49-42, е-mail: K-IMC@mail.ru

56) г. Ярославль, ул. 7-5 Угличская, 21-59, для писем: 169300 Республика Коми, г. Ухта, ул. Губкина, ООО «Электротехмаш», тел. (82147) 51-999, 68-517

57) г. Ярославль, ул. Урицкого, д.47, кв.2, ООО «Яраналитсервис», тел./факс (4852) 55-80-05

58) г. Ярославль, Ленинградский пр., 15, ООО «Яргаздиагностика», тел./факс (4852) 55-83-25

59) Беларусь, г. Витебск, ул. Белорусская, 5, ПРДУП «Эталон», тел. 36-93-77, факс 36-62-40

60) Беларусь, г. Минск, ул. Нахимова, 4, ТЧУП «Датаком», тел./факс 230-56-64, 298-14-28, 298-34-03, 298-41-60, e-mail: datacom@telecom.by

61) Беларусь, г. Минск, ул. Фабрициуса, 8, ЗАО «Калибр-Радиоприбор», тел./факс 222-16-51, 222-13-71, 222-07-41

62) Беларусь г. Могилев, Гомельское шоссе, 53-в, ОАО «Автомотосервис и торговля-1», тел. (0222) 42-84-09, 42-97-36

63) Украина, г. Киев, ул. Желябова, 8/4 1ГМ, оф.303, АТЗТ «Синтек», тел./факс (044) 241-75-54

64) Украина, г. Киев, ул. Котельникова, 37, оф.1, 2, ООО «Союз-Прибор», тел./факс (044) 569-42-69, 569-42-80

Продолжение приложения Д

65) Украина, г. Киев, ул .Желябова, 8/4, ИМГ, оф. 301-303,ООО «ТЕКОН», тел./факс (044) 241-91-82, 241-91-83

66) Украина, г. Кривой Рог, ул. Корнейчука, д. 21, ООО «Ремтекс», тел. (0564) 26-50-43

67) Украина, г. Северодонецк, Луганская обл., ул. Пивоварова, 5-а, ООО «Регина», тел.(06452) 9-29-68, факс 9-29-35

68) Кыргызстан, г Бишкек, пр. Чу 267, к.12, ООО НПО «Илим», тел. 8-10-996312-653782

69) Узбекистан, г. Ташкент, м-в Чиланзар - 8, ул. Катартал, 13, ОО «Азия-Триол Инжиниринг», тел. 8-10-99871-1738772, факс 173-8772

# Text boxes

ПН

ФИ

УГР

МП

1

2

3

1

2

+ U лин

- U лин

Сигн

мА

Р1

+

Хл

Тв +

Тв -

мАААА

Р2

+

Хт

R1

!